超低温冰箱

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 （万元） | 数量 | 预算总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 超低温冰箱 | 11 | 60台 | 660 |

二、主要技术参数

▲1.单台占地面积≤1.04m2，适合多台摆放；

2.温控范围 ：-50℃至-86℃；

3.有效容积：≥729 L；

★4.可存储2英寸冻存盒及2ml样本管数：≥576个/57600个；

▲5.压缩机 ：两台压缩机独立制冷，智能控制实时间歇工作，2个压缩机输出功率≥1100W，即使其中一条冷却回路发生故障，另一条也可以维持≤-70℃范围，降低存储物损害风险；

6.隔热材料：采用真空隔热板+硬质聚氨酯泡沫；

▲7.温度均匀性：≤2.5度，温度波动度：≤3度；

▲8.真空释放孔：同时具有自动真空释放口和手动真空释放口（提供实物图片）；

▲9.采用无过滤网结构（提供实物图片），无需清洗过滤网；

10.控制面板采用液晶触摸屏，可戴手套进行操作，具有USB接口可导出使用数据；

11.外部材料: 涂层钢板；背部带有固定件，可将箱体固定在墙壁上；内部材料：涂层钢板；

12.内门：不锈钢框ABS树脂板2扇，可90°开启；当外门打开时，可防止冷气外泄；≥五重垫片设计（提供实物图片），防止异物混入并减少霜冻；

▲13.制冷剂：HFC混合制冷剂，非碳氢制冷剂；

14.检测孔：内径17mm，≥3个（提供实物图片），用于接入测量设备的传感器或线缆；

15.断电升温时间：环境温度30℃，升温到-20℃≥7小时；

16.降温时间：环境温度30℃，降温到-80℃≤6小时；

17.ECO智能化环保模式：通过分别控制A、B两台压缩机并监视保存箱的负荷状态，优化运行；

18.噪音：≤52dB(A标度，背景噪音20dB)；

19.压缩机延时保护：断电重启后，按照设定时间启动，最长可设定15分钟延迟保护整体电路安全；

20.冷却回路异常：当冷却回路A或B出现问题，显示报警代码。