福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：福建医科大学医技诊疗设备货物类采购项目

备案编号：K-YKU-GK-201809-B2034-IDN

招标编号：[3500]HTZB[GK]2018057

采购人： 福建医科大学

代理机构：福州华腾招标有限公司

2018年10月

第一章   投标邀请

福州华腾招标有限公司采用公开招标方式组织福建医科大学医技诊疗设备货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-YKU-GK-201809-B2034-IDN。

2、招标编号：[3500]HTZB[GK]2018057。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：（1）进口产品：适用于合同包1、2、3、4、5（品目号：5-1、5-2、5-3、5-4、5-6、5-7）、7（品目号：7-2、7-3、7-4、7-5、7-6、7-7）。（2）节能产品：适用于合同包1、2、3、4、5、6、7，按照本项目首次发布正式招标公告所执行的节能清单或最新一期节能清单执行。（3）环境标志产品：适用于合同包1、2、3、4、5、6、7，按照本项目首次发布正式招标公告所执行的环境标志清单或最新一期环境标志清单执行。（4）信息安全产品：无。（5）小型、微型企业：适用于合同包1、2、3、4、5、6、7。（6）监狱企业：适用于合同包1、2、3、4、5、6、7。（7）促进残疾人就业 ：适用于合同包1、2、3、4、5、6、7。（8）信用记录：适用于合同包1、2、3、4、5、6、7，按照下列规定执行：A、投标人应在招标公告发布后、投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。B、查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。（9）其他政策：无。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |
| 其他资格证明文件（二） | 投标人所投产品（品目号1-1：图文工作站，品目号1-2：图文工作站，品目号1-3：图文工作站，品目号1-4：图文工作站）国家有强制性要求或认证（节能减排、3C认证等），须提供所投产品的品牌、型号及最新一期产品节能减排清单有效的证明文件、3C认证等证书复印件，否则投标无效。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |

包：5

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |
| 其他资格证明文件（二） | 投标人所投产品（品目号5-1：笔记本电脑，品目号5-2：台式计算机）国家有强制性要求或认证（节能减排、3C认证等），须提供所投产品的品牌、型号及最新一期产品节能减排清单有效的证明文件、3C认证等证书复印件，否则投标无效。 |

包：6

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |

包：7

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |
| 其他资格证明文件（二） | 投标人所投产品（品目号7-5：电脑和打印系统）国家有强制性要求或认证（节能减排、3C认证等），须提供所投产品的品牌、型号及最新一期产品节能减排清单有效的证明文件、3C认证等证书复印件，否则投标无效。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建医科大学

地址：福建省福州市大学新区学府北路1号

联系方法：0591-86218349

13、代理机构：福州华腾招标有限公司

地址：福州市鼓楼区东大路36号花开富贵1#楼A座23层18H室

联系方法：0591-83300142-8006

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福州华腾招标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 电子肠镜; 是; 2（套）; 7,600,000.0000. 1-2; 发散式冲击波治疗仪; 是; 1（套）; 3,000,000.0000. 1-3; 生物物理治疗仪; 是; 1（套）; 1,300,000.0000. 1-4; 声信息治疗仪; 是; 1（套）; 1,650,000.0000. | 13550000 | 271000 |
| 2 | 2-1; 电子支气管镜; 是; 1（套）; 2,350,000.0000. | 2350000 | 47000 |
| 3 | 3-1; 宫腔双极电切; 是; 1（套）; 160,000.0000. 3-2; 呼吸机; 是; 1（套）; 550,000.0000. 3-3; 低温冰箱; 是; 1（套）; 240,000.0000. | 950000 | 19000 |
| 4 | 4-1; 电动病床; 是; 1（套）; 95,000.0000. | 95000 | 1900 |
| 5 | 5-1; 纯音听力计; 是; 1（套）; 300,000.0000. 5-2; 中耳分析仪; 是; 1（套）; 350,000.0000. 5-3; 耳声阻抗测量仪; 是; 1（套）; 190,000.0000. 5-4; 电测听力系统; 是; 1（套）; 190,000.0000. 5-5; 耳鼻喉科综合诊疗台; 否; 3（套）; 195,000.0000. 5-6; 眼科手术设备（超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件）; 是; 2（套）; 400,000.0000. 5-7; 神经外科动力系统; 是; 1（套）; 245,000.0000. | 1870000 | 37400 |
| 6 | 6-1; 动态心电（含血压）分析系统; 否; 1（套）; 500,000.0000. | 500000 | 10000 |
| 7 | 7-1; 眼科裂隙灯显微镜; 否; 2（套）; 40,000.0000. 7-2; 辐射场分析系统; 是; 1（套）; 100,000.0000. 7-3; 心电监护检测仪; 是; 1（套）; 110,000.0000. 7-4; 除颤仪检测仪; 是; 1（套）; 350,000.0000. 7-5; 封口机; 是; 1（套）; 750,000.0000. 7-6; 心电监护检测仪; 是; 1（套）; 250,000.0000. 7-7; 声信息治疗仪; 是; 1（套）; 350,000.0000. 7-8; 眼科A/B超; 否; 1（套）; 85,000.0000. 7-9; 同视机; 否; 1（套）; 25,000.0000. | 2060000 | 41200 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本5份，报价部分的正本1份、副本5份，技术商务部分的正本1份、副本5份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：/ |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福州华腾招标有限公司不承担责任。 （3）其他：投标人可将资格及资信证明部分正本、资格及资信证明部分副本、报价部分正本、报价部分副本、技术商务部分正本、技术商务部分副本（技术商务部分中不得出现与报价有关的内容）、电子投标文件可读介质（光盘或U盘）不少于七袋分开装袋密封递交，并在密封袋上标记招标编号、投标人名称、项目名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家，合同包3中标候选人数为1家，合同包4中标候选人数为1家，合同包5中标候选人数为1家，合同包6中标候选人数为1家，合同包7中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家，合同包3中标人数为1家，合同包4中标人数为1家，合同包5中标人数为1家，合同包6中标人数为1家，合同包7中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福州华腾招标有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福州华腾招标有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址cz.fjzfcg.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标供应商支付。 (2)其他：（一）中标供应商应按照以下规定，向招标代理机构交纳代理服务费： (1)以中标价为计算基数。 (2)代理服务费收费标准：按照国家计委《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)规定，按差额定率累进法计算后向中标供应商收取。 (3)代理服务费的交纳方式：代理服务费由中标供应商在代理机构发布中标公告后5个工作日内支付代理服务费，代理服务费以银行转账或现金等付款方式。（二）潜在投标人提交质疑书的补充材料：提供招标文件首次下载时间证明材料并加盖投标人公章（首次下载之日以福建省政府采购网上公开信息系统报名信息记载的为准）。（三）节能产品、环境标志产品： 投标人在投标时须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。（四）本项目合同包1、2、3、4、5（品目号：5-1、5-2、5-3、5-4、5-6、5-7）、7（品目号：7-2、7-3、7-4、7-5、7-6、7-7）已根据财政部《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，办理进口审批手续，可允许进口产品参加投标，同时满足要求的国产产品也可参与投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外。 （五）无效标及废标条款： 1、招标文件第三章投标人须知第9项、第10.5项、第10.6项、第10.8项、第10.9项、第10.12项。 2、招标文件第四章资格审查与评标第1.4项、第6.2项、第6.3项、第6.4项、第6.7项、第6.9项、第6.10项、第8.3项、第8.4项。 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：投标人的供应商名称（系统注册名称）应与CA证书供应商名称、保证金来源账户名称、递交的纸质投标文件供应商名称保持一致，请投标人注意。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福州华腾招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福州华腾招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福州华腾招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福州华腾招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福州华腾招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福州华腾招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福州华腾招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福州华腾招标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福州华腾招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福州华腾招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福州华腾招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福州华腾招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福州华腾招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福州华腾招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福州华腾招标有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福州华腾招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福州华腾招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福州华腾招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福州华腾招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福州华腾招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福州华腾招标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福州华腾招标有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福州华腾招标有限公司提出询问，福州华腾招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福州华腾招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福州华腾招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福州华腾招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福州华腾招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |
| 其他资格证明文件（二） | 投标人所投产品（品目号1-1：图文工作站，品目号1-2：图文工作站，品目号1-3：图文工作站，品目号1-4：图文工作站）国家有强制性要求或认证（节能减排、3C认证等），须提供所投产品的品牌、型号及最新一期产品节能减排清单有效的证明文件、3C认证等证书复印件，否则投标无效。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |

包：5

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |
| 其他资格证明文件（二） | 投标人所投产品（品目号5-1：笔记本电脑，品目号5-2：台式计算机）国家有强制性要求或认证（节能减排、3C认证等），须提供所投产品的品牌、型号及最新一期产品节能减排清单有效的证明文件、3C认证等证书复印件，否则投标无效。 |

包：6

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |

包：7

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格证明文件（一） | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内并提供相关证明材料复印件。 |
| 其他资格证明文件（二） | 投标人所投产品（品目号7-5：电脑和打印系统）国家有强制性要求或认证（节能减排、3C认证等），须提供所投产品的品牌、型号及最新一期产品节能减排清单有效的证明文件、3C认证等证书复印件，否则投标无效。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 
         无

包：2
         无
包：3
         无
包：4
         无
包：5
         无
包：6
         无
包：7
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福州华腾招标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福州华腾招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福州华腾招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家6人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福州华腾招标有限公司统一对外发布。

②对福州华腾招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1

明细

投标文件的份数不符合招标文件第二章投标人须知前附表（表1）项号2“投标文件的份数”要求的，其投标无效。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的做为无效标处理。

交付地点、交货时间、交付条件、售后服务等不满足招标文件要求的。

包：2

明细

投标文件的份数不符合招标文件第二章投标人须知前附表（表1）项号2“投标文件的份数”要求的，其投标无效。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的做为无效标处理。

交付地点、交货时间、交付条件、售后服务等不满足招标文件要求的。

包：3

明细

投标文件的份数不符合招标文件第二章投标人须知前附表（表1）项号2“投标文件的份数”要求的，其投标无效。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的做为无效标处理。

交付地点、交货时间、交付条件、售后服务等不满足招标文件要求的。

包：4

明细

投标文件的份数不符合招标文件第二章投标人须知前附表（表1）项号2“投标文件的份数”要求的，其投标无效。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的做为无效标处理。

交付地点、交货时间、交付条件、售后服务等不满足招标文件要求的。

包：5

明细

投标文件的份数不符合招标文件第二章投标人须知前附表（表1）项号2“投标文件的份数”要求的，其投标无效。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的做为无效标处理。

交付地点、交货时间、交付条件、售后服务等不满足招标文件要求的。

包：6

明细

投标文件的份数不符合招标文件第二章投标人须知前附表（表1）项号2“投标文件的份数”要求的，其投标无效。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的做为无效标处理。

交付地点、交货时间、交付条件、售后服务等不满足招标文件要求的。

包：7

明细

投标文件的份数不符合招标文件第二章投标人须知前附表（表1）项号2“投标文件的份数”要求的，其投标无效。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的做为无效标处理。

交付地点、交货时间、交付条件、售后服务等不满足招标文件要求的。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：/。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人作为中标候选人推荐；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人作为中标候选人推荐。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福州华腾招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1,合同包2,合同包3,合同包4,合同包5,合同包6,合同包7采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明，未提供者不给予价格扣除。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件备查，未提供者不给予价格扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术规格及要求 | 54 | 根据各投标人所投货物技术性能以及对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投货物全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”的得54分；技术参数中带有“★”的参数为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离的其投标无效；技术参数中带有“￠”号的为关键技术参数要求，每负偏离一项扣3分；未标注符号的，每负偏离一项扣1分，扣完为止，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（满分54分） |
| 产品的专用工具、备品配件情况 | 3 | 根据各投标人提供产品的专用工具、备品配件说明情况从质量性能方面，齐全完整性方面由评委进行评议，专用工具、备品配件质量性能好、配备齐全完整的得3分，专用工具、备品配件质量性能一般，配备齐全完整的得1分，其余不得分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 产品佐证材料 | 3 | 投标人提供的技术说明材料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得3分；技术说明材料仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得1分；未提供技术说明材料，或提供的技术说明材料与所投设备的规格型号不一致，或技术说明材料不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的本项不得分。（满分3分） |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩情况 | 3 | 根据投标人提供2015年10月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)同类货物在中国境内的销售业绩情况由评委进行评分：每提供一份业绩得1分，满分3分。投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。（满分3分） |
| 售后服务承诺和维护响应计划 | 3 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，售后服务内容具体、故障响应时间，响应方式完全响应招标文件要求，维修服务能力强的得3分，售后服务内容简略，故障响应时间、响应方式未完全响应招标文件要求，维修服务能力一般的得1分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 质保期时间承诺情况 | 2 | 根据各投标人提供的质保期时间承诺情况进行评分，满足招标文件要求的不得分，在不增加费用的情况下，每增加一年加1分，满分2分；未提供明确的质保期承诺的本项不得分。（满分2分） |
| 本地化服务情况 | 2 | 根据各投标人提供本地优化服务情况进行打分： ①投标人在福建省内设有公司或分公司的得2分，需提供营业执照复印件，未提供本项不得分； ②投标人在福建省内设有办事处或服务机构的得1分，需提供售后服务网点场地租赁合同复印件和产权证明复印件及售后服务人员联系方式，未提供本项不得分。（满分2分） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.2 | 投标人在投标时须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明，未提供者不给予价格扣除。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件备查，未提供者不给予价格扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术规格及要求 | 54 | 根据各投标人所投货物技术性能以及对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投货物全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”的得54分；技术参数中带有“★”的参数为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离的其投标无效；技术参数中带有“￠”号的为关键技术参数要求，每负偏离一项扣3分；未标注符号的，每负偏离一项扣1分，扣完为止，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（满分54分） |
| 产品的专用工具、备品配件情况 | 3 | 根据各投标人提供产品的专用工具、备品配件说明情况从质量性能方面，齐全完整性方面由评委进行评议，专用工具、备品配件质量性能好、配备齐全完整的得3分，专用工具、备品配件质量性能一般，配备齐全完整的得1分，其余不得分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 产品佐证材料 | 3 | 投标人提供的技术说明材料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得3分；技术说明材料仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得1分；未提供技术说明材料，或提供的技术说明材料与所投设备的规格型号不一致，或技术说明材料不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的本项不得分。（满分3分） |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩情况 | 3 | 根据投标人提供2015年10月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)同类货物在中国境内的销售业绩情况由评委进行评分：每提供一份业绩得1分，满分3分。投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。（满分3分） |
| 售后服务承诺和维护响应计划 | 3 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，售后服务内容具体、故障响应时间，响应方式完全响应招标文件要求，维修服务能力强的得3分，售后服务内容简略，故障响应时间、响应方式未完全响应招标文件要求，维修服务能力一般的得1分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 质保期时间承诺情况 | 2 | 根据各投标人提供的质保期时间承诺情况进行评分，满足招标文件要求的不得分，在不增加费用的情况下，每增加一年加1分，满分2分；未提供明确的质保期承诺的本项不得分。（满分2分） |
| 本地化服务情况 | 2 | 根据各投标人提供本地优化服务情况进行打分： ①投标人在福建省内设有公司或分公司的得2分，需提供营业执照复印件，未提供本项不得分； ②投标人在福建省内设有办事处或服务机构的得1分，需提供售后服务网点场地租赁合同复印件和产权证明复印件及售后服务人员联系方式，未提供本项不得分。（满分2分） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.2 | 投标人在投标时须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包3采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明，未提供者不给予价格扣除。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件备查，未提供者不给予价格扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术规格及要求 | 54 | 根据各投标人所投货物技术性能以及对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投货物全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”的得54分；技术参数中带有“★”的参数为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离的其投标无效；技术参数中带有“￠”号的为关键技术参数要求，每负偏离一项扣3分；未标注符号的，每负偏离一项扣1分，扣完为止，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（满分54分） |
| 产品的专用工具、备品配件情况 | 3 | 根据各投标人提供产品的专用工具、备品配件说明情况从质量性能方面，齐全完整性方面由评委进行评议，专用工具、备品配件质量性能好、配备齐全完整的得3分，专用工具、备品配件质量性能一般，配备齐全完整的得1分，其余不得分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 产品佐证材料 | 3 | 投标人提供的技术说明材料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得3分；技术说明材料仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得1分；未提供技术说明材料，或提供的技术说明材料与所投设备的规格型号不一致，或技术说明材料不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的本项不得分。（满分3分） |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩情况 | 3 | 根据投标人提供2015年10月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)同类货物在中国境内的销售业绩情况由评委进行评分：每提供一份业绩得1分，满分3分。投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。（满分3分） |
| 售后服务承诺和维护响应计划 | 3 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，售后服务内容具体、故障响应时间，响应方式完全响应招标文件要求，维修服务能力强的得3分，售后服务内容简略，故障响应时间、响应方式未完全响应招标文件要求，维修服务能力一般的得1分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 质保期时间承诺情况 | 2 | 根据各投标人提供的质保期时间承诺情况进行评分，满足招标文件要求的不得分，在不增加费用的情况下，每增加一年加1分，满分2分；未提供明确的质保期承诺的本项不得分。（满分2分） |
| 本地化服务情况 | 2 | 根据各投标人提供本地优化服务情况进行打分： ①投标人在福建省内设有公司或分公司的得2分，需提供营业执照复印件，未提供本项不得分； ②投标人在福建省内设有办事处或服务机构的得1分，需提供售后服务网点场地租赁合同复印件和产权证明复印件及售后服务人员联系方式，未提供本项不得分。（满分2分） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.2 | 投标人在投标时须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包4采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明，未提供者不给予价格扣除。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件备查，未提供者不给予价格扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术规格及要求 | 54 | 根据各投标人所投货物技术性能以及对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投货物全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”的得54分；技术参数中带有“★”的参数为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离的其投标无效；技术参数中带有“￠”号的为关键技术参数要求，每负偏离一项扣3分；未标注符号的，每负偏离一项扣1分，扣完为止，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（满分54分） |
| 产品的专用工具、备品配件情况 | 3 | 根据各投标人提供产品的专用工具、备品配件说明情况从质量性能方面，齐全完整性方面由评委进行评议，专用工具、备品配件质量性能好、配备齐全完整的得3分，专用工具、备品配件质量性能一般，配备齐全完整的得1分，其余不得分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 产品佐证材料 | 3 | 投标人提供的技术说明材料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得3分；技术说明材料仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得1分；未提供技术说明材料，或提供的技术说明材料与所投设备的规格型号不一致，或技术说明材料不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的本项不得分。（满分3分） |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩情况 | 3 | 根据投标人提供2015年10月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)同类货物在中国境内的销售业绩情况由评委进行评分：每提供一份业绩得1分，满分3分。投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。（满分3分） |
| 售后服务承诺和维护响应计划 | 3 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，售后服务内容具体、故障响应时间，响应方式完全响应招标文件要求，维修服务能力强的得3分，售后服务内容简略，故障响应时间、响应方式未完全响应招标文件要求，维修服务能力一般的得1分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 质保期时间承诺情况 | 2 | 根据各投标人提供的质保期时间承诺情况进行评分，满足招标文件要求的不得分，在不增加费用的情况下，每增加一年加1分，满分2分；未提供明确的质保期承诺的本项不得分。（满分2分） |
| 本地化服务情况 | 2 | 根据各投标人提供本地优化服务情况进行打分： ①投标人在福建省内设有公司或分公司的得2分，需提供营业执照复印件，未提供本项不得分； ②投标人在福建省内设有办事处或服务机构的得1分，需提供售后服务网点场地租赁合同复印件和产权证明复印件及售后服务人员联系方式，未提供本项不得分。（满分2分） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.2 | 投标人在投标时须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包5采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明，未提供者不给予价格扣除。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件备查，未提供者不给予价格扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术规格及要求 | 54 | 根据各投标人所投货物技术性能以及对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投货物全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”的得54分；技术参数中带有“★”的参数为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离的其投标无效；技术参数中带有“￠”号的为关键技术参数要求，每负偏离一项扣3分；未标注符号的，每负偏离一项扣1分，扣完为止，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（满分54分） |
| 产品的专用工具、备品配件情况 | 3 | 根据各投标人提供产品的专用工具、备品配件说明情况从质量性能方面，齐全完整性方面由评委进行评议，专用工具、备品配件质量性能好、配备齐全完整的得3分，专用工具、备品配件质量性能一般，配备齐全完整的得1分，其余不得分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 产品佐证材料 | 3 | 投标人提供的技术说明材料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得3分；技术说明材料仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得1分；未提供技术说明材料，或提供的技术说明材料与所投设备的规格型号不一致，或技术说明材料不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的本项不得分。（满分3分） |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩情况 | 3 | 根据投标人提供2015年10月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)同类货物在中国境内的销售业绩情况由评委进行评分：每提供一份业绩得1分，满分3分。投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。（满分3分） |
| 售后服务承诺和维护响应计划 | 3 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，售后服务内容具体、故障响应时间，响应方式完全响应招标文件要求，维修服务能力强的得3分，售后服务内容简略，故障响应时间、响应方式未完全响应招标文件要求，维修服务能力一般的得1分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 质保期时间承诺情况 | 2 | 根据各投标人提供的质保期时间承诺情况进行评分，满足招标文件要求的不得分，在不增加费用的情况下，每增加一年加1分，满分2分；未提供明确的质保期承诺的本项不得分。（满分2分） |
| 本地化服务情况 | 2 | 根据各投标人提供本地优化服务情况进行打分： ①投标人在福建省内设有公司或分公司的得2分，需提供营业执照复印件，未提供本项不得分； ②投标人在福建省内设有办事处或服务机构的得1分，需提供售后服务网点场地租赁合同复印件和产权证明复印件及售后服务人员联系方式，未提供本项不得分。（满分2分） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.2 | 投标人在投标时须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包6采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明，未提供者不给予价格扣除。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件备查，未提供者不给予价格扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术规格及要求 | 54 | 根据各投标人所投货物技术性能以及对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投货物全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”的得54分；技术参数中带有“★”的参数为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离的其投标无效；技术参数中带有“￠”号的为关键技术参数要求，每负偏离一项扣3分；未标注符号的，每负偏离一项扣1分，扣完为止，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（满分54分） |
| 产品的专用工具、备品配件情况 | 3 | 根据各投标人提供产品的专用工具、备品配件说明情况从质量性能方面，齐全完整性方面由评委进行评议，专用工具、备品配件质量性能好、配备齐全完整的得3分，专用工具、备品配件质量性能一般，配备齐全完整的得1分，其余不得分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 产品佐证材料 | 3 | 投标人提供的技术说明材料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得3分；技术说明材料仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得1分；未提供技术说明材料，或提供的技术说明材料与所投设备的规格型号不一致，或技术说明材料不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的本项不得分。（满分3分） |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩情况 | 3 | 根据投标人提供2015年10月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)同类货物在中国境内的销售业绩情况由评委进行评分：每提供一份业绩得1分，满分3分。投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。（满分3分） |
| 售后服务承诺和维护响应计划 | 3 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，售后服务内容具体、故障响应时间，响应方式完全响应招标文件要求，维修服务能力强的得3分，售后服务内容简略，故障响应时间、响应方式未完全响应招标文件要求，维修服务能力一般的得1分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 质保期时间承诺情况 | 2 | 根据各投标人提供的质保期时间承诺情况进行评分，满足招标文件要求的不得分，在不增加费用的情况下，每增加一年加1分，满分2分；未提供明确的质保期承诺的本项不得分。（满分2分） |
| 本地化服务情况 | 2 | 根据各投标人提供本地优化服务情况进行打分： ①投标人在福建省内设有公司或分公司的得2分，需提供营业执照复印件，未提供本项不得分； ②投标人在福建省内设有办事处或服务机构的得1分，需提供售后服务网点场地租赁合同复印件和产权证明复印件及售后服务人员联系方式，未提供本项不得分。（满分2分） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.2 | 投标人在投标时须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包7采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明，未提供者不给予价格扣除。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件备查，未提供者不给予价格扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术规格及要求 | 54 | 根据各投标人所投货物技术性能以及对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投货物全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”的得54分；技术参数中带有“★”的参数为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离的其投标无效；技术参数中带有“￠”号的为关键技术参数要求，每负偏离一项扣3分；未标注符号的，每负偏离一项扣1分，扣完为止，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（满分54分） |
| 产品的专用工具、备品配件情况 | 3 | 根据各投标人提供产品的专用工具、备品配件说明情况从质量性能方面，齐全完整性方面由评委进行评议，专用工具、备品配件质量性能好、配备齐全完整的得3分，专用工具、备品配件质量性能一般，配备齐全完整的得1分，其余不得分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 产品佐证材料 | 3 | 投标人提供的技术说明材料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得3分；技术说明材料仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得1分；未提供技术说明材料，或提供的技术说明材料与所投设备的规格型号不一致，或技术说明材料不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的本项不得分。（满分3分） |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩情况 | 3 | 根据投标人提供2015年10月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)同类货物在中国境内的销售业绩情况由评委进行评分：每提供一份业绩得1分，满分3分。投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。（满分3分） |
| 售后服务承诺和维护响应计划 | 3 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，售后服务内容具体、故障响应时间，响应方式完全响应招标文件要求，维修服务能力强的得3分，售后服务内容简略，故障响应时间、响应方式未完全响应招标文件要求，维修服务能力一般的得1分，未提供任何说明情况的本项不得分。（满分3分） |
| 质保期时间承诺情况 | 2 | 根据各投标人提供的质保期时间承诺情况进行评分，满足招标文件要求的不得分，在不增加费用的情况下，每增加一年加1分，满分2分；未提供明确的质保期承诺的本项不得分。（满分2分） |
| 本地化服务情况 | 2 | 根据各投标人提供本地优化服务情况进行打分： ①投标人在福建省内设有公司或分公司的得2分，需提供营业执照复印件，未提供本项不得分； ②投标人在福建省内设有办事处或服务机构的得1分，需提供售后服务网点场地租赁合同复印件和产权证明复印件及售后服务人员联系方式，未提供本项不得分。（满分2分） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志产品 | 7.2 | 投标人在投标时须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的做为无效标处理。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、本次招标的医疗设备为福建医科大学医技诊疗设备，对医疗、教学、科研起推动与促进的作用。其系统应具有配置齐全、性能稳定、操作简便安全、良好升级能力。需投标方提供先进的优质产品。

2、投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：产品制造、运输、保险、安装、调试、搬运及设备就位、培训、保修、备品备件、专用工具、外贸代 理费（若有）、关税（若有）等一切相关费用。

3、采购货物标示“◆”为核心产品，若提供相同品 牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按招标文件相关规定执行。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

合同包1：

（一）◆品目号1-1：普通胃肠镜系统（电子肠镜）  2套

1.主机2台

1.1、一体化设 计：采用光源与图像处理一体化的全新一代内镜主机系统。

￠1.2、光学染色功能：包括但不限于SE、CE、TE-r、TE-d、TE-b、TE-e、TE-g、TE-c模式。

1.3、信号输出：包括但不限于HD-SDI、DVI信号输出，实现HD+数字高清图像无损传输。

1.4、成像系统：支持百万像素级彩色成像CCD。

1.5、白平衡调节：自动调节记忆。

1.6、液晶触摸面板：所有设置菜单可通过触摸屏进行操作，可把内镜图像显示在液晶触摸面板上。

1.7、自动增益控制：内镜在体内的移动，光线不足时，图像信号自动放大，自动调整图像亮度。

1.8、自动调光功能：根据内镜前端距离目标远近不同，光线自动调节强度，保证图像亮度，降低反光。

1.9、降噪功能：多档调节，使图细腻，降低视觉疲劳感。

1.10、轮廓强调功能：多档调节，进行图像轮廓的电子强调。

1.11、画中画功能:可把外围设备的图像和内镜图像整合在同一监视器上显示，并可主副画面切换。

1.12、具备高清图像冻结模式。

1.13、冻结后动态画面显示：大图像冻结，小图像活动，保证治疗的安全性。

1.14、内镜锁定装置：可牢固地把内镜与主机相连，减少电气接口的磨损。

￠1.15、图像存储：

1.15.1、USB存储：可通过内镜上的遥控按钮、键盘或液晶面板的COPY按键，将高清内镜图像存储到USB移动硬盘或U盘中，方便读取，且在机身前后均有USB接口。

1.15.2、HD+视频：内置视频录制功能，可同时录制视频及声音。

1.16、光源：

1.16.1、主检查灯：300W疝气短弧灯（无臭氧）。

1.16.2、平均寿命：持续照明≥500小时。

1.16.3、点亮方式：开光调节器。

1.16.4、冷却方式：强制空气冷却。

1.16.5、应急灯：LED灯（I类）。

1.16.6、自动记忆：光源的各项设置，断电后自动记忆，无需再次设定。

1.16.7、亮度自动调节：旋转式光圈及电路自动调节。

1.17、水瓶：具有送气送水和吹干两项功能，利用吹干功能可自动吹干内镜管道。

1.18、气泵：直流膜式泵，压力开关6级。

1.19、操作者数据：除可存储50名患者信息外，还可存储50名操作者的数据，及其名下的各种详细设置数据。

1.20、设置参数自动记忆：除内镜信息自动记忆功能外，各项参数包括白平衡调整后，关闭主机电源后自动记忆在芯片中，无需再次设置。

￠1.21、双屏模式：两个图像并排显示，有1:1、3:2、2:3三种比率，且同时可两种染色。

2.电子胃镜12条

2.1、视野角：≥140°。

2.2、视野方向：0°（直视）。

2.3、景深：涵盖2-100mm。

￠2.4、弯曲部：弯曲角上≥210°、下≥120°、左、右≥120°。

2.5、图像：采用百万像素面次彩色CCD成像。

2.6、插入部外径：≤9.8mm。

2.7、钳道内径：≥3.2mm。

2.8、有效长度：≥1000mm。

2.9、前向射水：有。

2.10、PVE可旋转插口：有，可180°轴向旋转。

2.11、消毒：全浸泡消毒和高压蒸汽消毒。

3.电子肠镜10条

3.1、视野角：≥140°。

3.2、视野方向：0°（直视）。

3.3、景深：涵盖2-100mm。

3.4、弯曲部：弯曲角：上、下≥180°、左、右≥160°。

3.5、图像：采用百万像素面次彩色CCD成像。

3.6、插入部外径：≤13.2mm。

3.7、钳道内径：≥3.8mm。

3.8、有效长度：≥1300mm。

3.9、前向射水：有。

3.10、PVE可旋转插口：有，可180°轴向旋转。

3.11、消毒：全浸泡消毒和高压蒸汽消毒。

4.监视器2台

4.1、屏幕尺寸：≥25寸。

5.专用台车2台

5.1、内窥镜专用台车，节省内镜室空间。

6.配置内镜送水装置2套

6.1、泵头可拆卸。

6.2、自动停止工作时间≥20秒。

￠6.3、流量：最小≥0ml/min、最大≥750ml/min。

6.4、管件和水瓶可高温高压灭菌。

7.配置内镜送气装置2套

7.1、电压（交流）：涵盖100-240V。

7.2、电压波动：≤±10%。

7.3、频率：≥50/60Hz。

7.4、频率波动：≤±1Hz。

7.5、输入：≥40VA。

7.6、保险丝额定参数：≥2A、250V。

8.配置图文工作站2套。

（二）品目号1-2：超声胃镜系统（发散式冲击波治疗仪） 1套

1.主机1台

1.1、一体化设 计：采用光源与图像处理一体化的全新一代内镜主机系统。

￠1.2、光学染色功能：包括但不限于SE、CE、TE-r、TE-d、TE-b、TE-e、TE-g、TE-c模式。

1.3、信号输出：包括但不限于HD-SDI、DVI信号输出，实现HD+数字高清图像无损传输。

1.4、成像系统：支持百万像素级彩色成像CCD。

1.5、白平衡调节：自动调节记忆。

1.6、液晶触摸面板：所有设置菜单可通过触摸屏进行操作，可把内镜图像显示在液晶触摸面板上。

1.7、自动增益控制：内镜在体内的移动，光线不足时，图像信号自动放大，自动调整图像亮度。

1.8、自动调光功能：根据内镜前端距离目标远近不同，光线自动调节强度，保证图像亮度，降低反光。

1.9、降噪功能：多档调节，使图细腻，降低视觉疲劳感。

1.10、轮廓强调功能：多档调节，进行图像轮廓的电子强调。

1.11、画中画功能：可把外围设备的图像和内镜图像整合在同一监视器上显示，并可主副画面切换。

1.12、具备高清图像冻结模式。

1.13、冻结后动态画面显示：大图像冻结，小图像活动，保证治疗的安全性。

1.14、内镜锁定装置：可牢固地把内镜与主机相连，减少电气接口的磨损。

￠1.15、图像存储：

1.15.1、USB存储：可通过内镜上的遥控按钮、键盘或液晶面板的COPY按键，将高清内镜图像存储到USB移动硬盘或U盘中，方便读取，且在机身前后均有USB接口。

1.15.2、HD+视频：内置视频录制功能，可同时录制视频及声音。

1.16、光源：

1.16.1、主检查灯：300W疝气短弧灯（无臭氧）。

1.16.2、平均寿命：持续照明≥500小时。

1.16.3、点亮方式：开光调节器。

1.16.4、冷却方式：强制空气冷却。

1.16.5、应急灯：LED灯（I类）。

1.16.6、自动记忆：光源的各项设置，断电后自动记忆，无需再次设定。

1.16.7、亮度自动调节：旋转式光圈及电路自动调节。

1.17、水瓶：具有送气送水和吹干两项功能，利用吹干功能可自动吹干内镜管道。

1.18、气泵：直流膜式泵，压力开关6级。

1.19、操作者数据：除可存储50名患者信息外，还可存储50名操作者的数据，及其名下的各种详细设置数据。

1.20、设置参数自动记忆：除内镜信息自动记忆功能外，各项参数包括白平衡调整后，关闭主机电源后自动记忆在芯片中，无需再次设置。

￠1.21、双屏模式：两个图像并排显示，有1:1、3:2、2:3三种比率，且同时可两种染色。

2.环扫扫描超声电子胃镜1条

2.1、视野角：≥140°。

2.2、景深：涵盖4-100mm。

2.3、弯曲角度：上≥130°、下≥60°、左、右≥60°。

2.4、先端硬性部外径：探头≤13mm、镜头≤12mm。

￠2.5、插入部外径：≤12.5mm。

2.6、钳道内径：≥2.0mm。

2.7、有效长度：≥1250mm。

2.8、扫描频率：5-10Hz。

2.9、扫描方向：横向。

2.10、扫描系统：环扫扫描。

2.11、扫描角度：≥360°。

￠2.12、扫描模式：包括但不限于B模式/彩色多普勒、彩色血流造影、超声弹性成像。

2.13、PVE可旋转插口：可180°轴向旋转。

2.14、消毒：全浸泡消毒和环氧乙烷气体消毒。

2.15、图像：高分辨率数码电子彩色CCD成像。

2.16、能与医院现有电子内窥镜主机兼容使用。

3.数字化彩色超声波诊断仪1台

3.1、高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统，WINDOWS XP操作平台。

3.2、≥17寸液晶显示器。

3.3、彩色多普勒超声显示和分析单元。

3.4、三探头连接通道可有效接通。

3.5、具备高精细动态血流成像。

￠3.6、实时组织弹性成像技术。

3.7、具有压力标尺指示功能，能进行客观的比较。

3.8、具备定量分析软件，并以百分号形式表示。

3.9、输入信号：VCR、外部视频、RGB彩色视频。

3.10、输出信号：复合视频、RGB彩色视频、S-视频。

3.11、扫描方式：包括但不限于电子相控阵、电子凸阵、电子线阵。

3.12、腹部最大扫查深度：≥35CM。

3.13、多普勒最小取样容积：≤0.5mm。

3.14、数字化、不失真图像放大功能。

3.15、回放重现单元：电影回放≥1259幅。可将B、M、D图像分别独立存贮于硬盘、USB、软盘或DVD/CD中。

3.16、内置高级图像数据管理软件：可实现关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件。

3.17、显示方式：B、B/M、B/D、B/B、CFM/CFM双幅同步实时显示。

3.18、实时自动多普勒包络测量功能：正向包络、负向包络、双向包络可调。

3.19、组织谐波技术。

3.20、标配电子凸阵探头1把，频率：涵盖1.0-5.0MHz。

4.配置内镜送水装置1套

4.1、泵头可拆卸。

4.2、自动停止工作时间≥20秒。

￠4.3、流量：最小≥0ml/min、最大≥750ml/min。

4.4、管件和水瓶可高温高压灭菌。

5.配置内镜送气装置1套

5.1、电压（交流）：涵盖100-240V。

5.2、电压波动：≤±10%。

5.3、频率：≥50/60Hz。

5.4、频率波动：≤±1Hz。

5.5、输入：≥40VA。

5.6、保险丝额定参数：≥2A、250V。

6.配置图文工作站1套。

（三）品目号1-3：放大胃肠镜系统（生物物理治疗仪） 1套

1.主机1台

1.1、黑白或彩色CCD及顺次式扫描方式成像。

￠1.2、光学数字观察，可实现特殊光成像。

1.3、模拟HDTV信号输出：可选择RGB或YPbPr输出。

1.4、模拟SDTV信号输出：VBS复合端口，Y/C和RGB，可同时输出。

1.5、数字信号输出：SDI、DV、DVI。

1.6、自动白平衡调节。

1.7、可显示色图或50%白色图。

1.8、色调调节：“R”调节：±8档，“B”调节：±8档。

1.9、自动增益控制（AGC）。

1.10、可以设定图像对比度。

1.11、测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光。

1.12、构造强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓，≥3档3种模式可供选择，以电子方式增强内镜的锐度，抑制干扰，更易观察粘膜上细微的组织结构和微小的颜色改变。

1.13、轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓，≥3档3种模式可供选择。

1.14、电子放大：可选择放大模式。

1.15、图像大小选择：通过键盘可以改变内镜图像的大小。

1.16、快速实时冻结：可以从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来。

1.17、患者数据输入：可以在术前输入至少50名患者的数据。

1.18、内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调并显示在屏幕上。

1.19、具有便携式存储器。

1.20、自动亮度控制模式：旋转光圈模式。

1.21、支持与≥10种型号内镜相连，实现特殊光检查。

1.22、横膈膜式气泵。

1.23、气泵压力开关：≥4档。

1.24、灯泡：300W氙气短弧灯。

1.25、灯泡平均寿命：≥500小时。

1.26、应急灯：≥35W卤素灯。

1.27、应急灯平均寿命：≥500小时。

2.监视器1台

2.1、屏幕尺寸：≥25寸。

3.专用台车1台

3.1、内窥镜专用台车，节省内镜室空间。

4.电子放大胃镜1条

4.1、视野角：140°（广角），75°（长焦）。

4.2、景深：涵盖7-100mm（广角），1.5-3mm（长焦）。

4.3、插入部外径：≤10.5mm。

4.4、先端部外径：≤10.8mm。

4.5、弯曲部弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100°。

4.6、有效长度：≤1030mm。

4.7、全长：≤1350mm。

4.8、钳子管道内径：≥2.75mm。

4.9、最小可视距离：4mm。

4.10、具有兼容激光、高频电治疗及内镜记忆功能。

￠4.11、与主机配合能使用特殊光成像功能。

4.12、具有副送水功能。

5.配置内镜送水装置1套

5.1、泵头可拆卸。

5.2、自动停止工作时间≥20秒。

￠5.3、流量：最小≥0ml/min、最大≥750ml/min。

5.4、管件和水瓶可高温高压灭菌。

6.配置内镜送气装置1套

6.1、电压（交流）：涵盖100-240V。

6.2、电压波动：≤±10%。

6.3、频率：≥50/60Hz。

6.4、频率波动：≤±1Hz。

6.5、输入：≥40VA。

6.6、保险丝额定参数：≥2A、250V。

7.配置图文工作站1套。

（四）品目号1-4：电子鼻咽喉镜系统（声信息治疗仪） 1套

1.主机1台

￠1.1、数字高清主机，一体化设 计，视频信号输出：RGB、YPbPr、Y/C等，SXGA、DVI-D接口，可实现高清图像无损传输。

1.2、具有光学染色功能，包括但不限于SE、CE、TE-p、TE-v、TE-b、TE-e、TE-g、TE-c模式。

1.3、具有自动白平衡调节、自动增益控制、自动调光等功能。

1.4、具有≥±5档色调调节功能。

1.5、降噪、图像轮廓电子强调功能：OFF、LOW、MID、HI四档可调。

1.6、可实现高清图像实时冻结，大图像冻结，小图像活动，确保治疗安全。

1.7、配备内镜锁定装置，可牢固连接内镜与主机，减少电气接口磨损。

￠1.8、支持移动存储，具备内置视频录制功能，可同时录制影像与声音。

1.9、存储患者信息：≥50名，自动记忆设置参数。

￠1.10、触摸式液晶屏，双画面显示，支持≥3种图像染色模式。

1.11、光源：

★1.11.1、主检查灯为300W氙气灯。

1.11.2、平均持续照明时间≥500小时。

1.11.3、强制空气冷却。

1.11.4、LED备用光源。

1.11.5、可自动记忆光源各项设置。

1.12、医用监视器：

1.12.1、显示器，液晶面板，全数字HDTV兼容。

1.12.2、屏幕尺寸：≥25寸。

1.12.3、屏幕分辨率：≥1920×1080。

1.13、同品 牌原装专用仪器车。

2.超细电子鼻咽喉镜1条

2.1、视野角：≥80°。

2.2、视野方向：0°（直视）。

2.3、景深：涵盖3-50mm。

2.4、弯曲角度：上≥130°、下≥130°。

2.5、先端部外径：≤Φ3.1mm。

2.6、插入部外径：≤Φ3.3mm。

2.7、总长度：≥500mm。

2.8、有效长度：≥300mm。

2.9、可全浸泡消毒和高压蒸汽消毒。

￠2.10、可旋转插口，支持180°轴向旋转。

2.11、面次彩色CCD成像，操作部按钮控制图像冻结，具备画中画功能。

3.治疗型电子鼻咽喉镜4条

3.1视野角：≥85°。

3.2景深：涵盖2-50mm。

3.3弯曲角度：上≥130°、下≥130°。

3.4先端部外径：≤Φ4.9mm。

3.5插入部外径：≤Φ4.9mm。

3.6钳道内径：≥2.0mm。

3.7总长度：≥560mm。

3.8有效长度：≥300mm。

3.9可全浸泡消毒和高压蒸汽消毒。

￠3.10可旋转插口，支持180°轴向旋转。

3.11面次彩色CCD成像，操作部按钮控制图像冻结，具备画中画功能。

4.监视器1台

4.1屏幕尺寸：≥25寸。

5.专用台车1台

5.1内窥镜专用台车，节省内镜室空间。

6.配置图文工作站1套。

合同包2：

（一）◆品目号2-1：电子支气管镜系统（电子支气管镜） 1套

1.总体要求

1.1、用于呼吸道疾病的检查和诊断，各型号系统相互兼容、匹配。

★1.2、分体机设 计。

￠1.3、黑白CCD，顺次式扫描。

2.图像处理中心1台

￠2.1、光学数字观察，可实现窄波成像、自体荧光成像。

2.2、模拟HDTV信号输出：RGB或YPbPr输出可选。

2.3、模拟SDTV信号输出：VBS复合端口，Y/C和RGB，可以同时输出。

2.4、数字信号输出：SDI、DV、DVI。

2.5、适应型IHb色彩强调：基于内镜图像的IHb值来强调色彩的细微差异。

2.6、彩虹现象修正：减小由于RGB信号之间的时间滞后而造成的色差。

￠2.7、IHb色图：计算内镜图像中每个像素IHb值，并以模拟颜色显示，支持显示图像的平均IHb值。

2.8、自动白平衡调节。

2.9、可以显示色图或50%白色图。

2.10、色调调节：“R”调节：±8档，“B”调节：±8档。

2.11、自动增益控制（AGC）。

2.12、可设定图像对比度。

2.13、测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光。

2.14、构造强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓，≥3档3种模式可供选择，以电子方式增强内镜的锐度，抑制干扰，更易观察粘膜上细微的组织结构和微小的颜色改变。

2.15、轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓，≥3档3种模式可供选择。

2.16、可选择电子放大模式。

2.17、通过键盘可以改变内镜图像的大小。

2.18、可从按下冻结键之前的图像中选择色差最小的图像显示。

2.19、可以在术前输入≥50名患者的数据。

2.20、存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调并显示在屏幕上。

2.21、配置便携式存储器。

3.氙气光源1台

￠3.1、具有普通白光照明和窄波成像、自体荧光成像照明。

3.2、自动亮度控制模式：伺服光圈模式。

3.3、自动曝光：≥17档。

3.4、气泵：横膈膜式气泵。

3.5、气泵压力开关：≥4档。

3.6、灯泡：300W氙气短弧灯。

3.7、灯泡平均寿命：≥500小时。

3.8、应急灯：≥35W卤素灯。

3.9、应急灯平均寿命：≥500小时。

4.医用监视器1台

4.1、液晶面板，全数字HDTV兼容。

4.2、TFT有效距阵显示。

4.3、屏幕尺寸：≥26寸。

4.4、分辨率：1920×1080。

4.5、输入、输出信号格式：HD/SD BNC接口×3、Y/C、DVI×2、HD15。

4.6、色彩：≥10亿色。

4.7、宽高比：16：9。

4.8、视角：水平和垂直175°。

4.9、对比率：1400:1。

5.专用台车1台

6.电子支气管镜1根

6.1、视野角：≥110°（直视）。

6.2、景深：涵盖2-50mm。

6.3、插入部外径：≤4.1mm。

6.4、先端部外径：≤4.2mm。

6.5、弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥130°。

6.6、有效长度：≥600mm。

6.7、全长：≥870mm。

6.8、钳道内径：≥2.0mm。

6.9、最小可视距离：≤2mm。

6.10、具备激光兼容性、高频兼容性。

6.11、具备内镜记忆功能。

￠6.12、插入管具备旋转功能。

7.电子支气管镜1根

7.1、视野角：≥120°（直视）。

7.2、景深：涵盖2-100mm。

7.3、插入部外径：≤4.9mm。

7.4、先端部外径：≤4.9mm。

7.5、弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥130°。

7.6、有效长度：≥600mm。

7.7、全长：≥870mm。

7.8、钳道内径：≥2.0mm。

7.9、最小可视距离：≤2mm。

7.10、具备激光兼容性、高频兼容性。

7.11、具备内镜记忆功能。

￠7.12、插入管具备旋转功能。

8.纤维支气管镜1根

8.1、视野角：≥120°（直视）。

8.2、景深：涵盖3-50mm。

8.3、软性部外径：≤5.0mm。

8.4、先端部外径：≤4.9mm。

8.5、弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥130°。

8.6、有效长度：≥600mm。

8.7、全长：≥900mm。

8.8、钳道内径：≥2.2mm。

8.9、最小可视距离：≤3mm。

9.纤维支气管镜1根

9.1、视野角：≥90°。

9.2、景深：涵盖3-50mm。

9.3、尖端部外径：≤5.1mm。

9.4、插入部外径：≤5.2mm。

9.5、吸引管道内径：≥2.6mm。

9.6、弯曲角度：上≥180°，下≥130°。

9.7、有效长度：≥600mm。

9.8、全长：≥855mm。

9.9、配置便携式光源1个。

10.配置纤维支气管镜光源。

11.配置纤维支气管镜转运车、储镜柜、清洗装置。

12.配置活检钳、细胞刷、专用注射针、牙垫。

合同包3：

（一）品目号3-1：消化内镜电外科工作站（宫腔双极电切） 1套

★1、模块化，具备软、硬件可持续升级功能，可升级为氩气刀系统、海博刀系统。

2、液晶屏幕显示，可存储≥10组临床经验设置。

3、具有器械自动识别功能，即插即用，可屏幕显示。

4、具有PPS功率峰值系统、自动功率调节输出系统、智能电压和电弧调节系统，能根据术中组织的需要动态输出所需功率。

5、单极模块电切功率≤200W，电凝功率≤120W。

6、具有≥3种电切方式：自动电切、ENDO CUT I、ENDO CUT Q。

7、具有≥3种电凝方式：柔和电凝、强力电凝、双极电凝。

★8、具有内镜电切ENDO CUT I针形刀专用切割模块和ENDO Q圈套器的内镜专用模块。

￠9、内镜电切ENDO CUT I/Q技术要求：

9.1、内镜电切ENDO CUT I：功率≤200W，效果调节≥4档，最大峰值电压≤550伏。

9.2、内镜电切ENDO CUT Q：功率≤200W，效果调节≥4档，最大峰值电压≤800伏。

￠10、ENDO CUT I/Q技术实现电切、电凝智能地自动交替进行，最大限度地避免出现出血或穿孔等并发症，切割间隔时间调节≥8档，切割宽度参数调节≥4档。

￠11、具备氩气插口可升级为氩气系统，可设定经验数据记忆存储，氩气激活电压≤4300V。

12、双极电凝模式能提供双重安全，可由脚踏开关控制或自动启动模式控制。

13、主机配有数据线接口，具有远程诊断功能，能自动存储错误代码，并显示错误信息。

14、具有中性电极安全系统，可消除边缘热效应，可自动持续检测中性电极与设备及病员连接是否正确、接触状态、接触面积、电流密度与电流平衡，在出现危险时可自动关闭功能输出并通过文字显示及声音信号报警。

￠15、配置原厂原装送水装置≥1套。

（二）◆品目号3-2：呼吸内镜电外科工作站（呼吸机）1套

★1、模块化，具备软、硬件可持续升级功能，可升级为氩气刀系统、海博刀系统。

2、液晶屏幕显示，可存储≥10组临床经验设置。

3、具有器械自动识别功能，即插即用，可屏幕显示。

4、具有PPS功率峰值系统、自动功率调节输出系统、智能电压和电弧调节系统，能根据术中组织的需要动态输出所需功率。

5、单极模块电切功率≤200W，电凝功率≤120W。

6、具有≥3种电切方式：自动电切、ENDO CUT I、ENDO CUT Q。

7、具有≥3种电凝方式：柔和电凝、强力电凝、双极电凝。

★8、具有内镜电切ENDO CUT I针形刀专用切割模块和ENDO Q圈套器的内镜专用模块。

￠9、内镜电切ENDO CUT I/Q技术要求：

9.1、内镜电切ENDO CUT I：功率≤200W，效果调节≥4档，最大峰值电压≤550伏。

9.2、内镜电切ENDO CUT Q：功率≤200W，效果调节≥4档，最大峰值电压≤800伏。

￠10、ENDO CUT I/Q技术实现电切、电凝智能地自动交替进行，最大限度地避免出现出血或穿孔等并发症，切割间隔时间调节≥8档，切割宽度参数调节≥4档。

11、配置氩等子凝固系统，可用于术中止血和组织的失活，氩气控制器与高频电刀分体式设 计。

￠12、氩等离子电凝模式功率调节范围：涵盖5-120W，最大峰值电压≤4500伏，氩气流量涵盖0.1-8升/分。

13、氩等离子电凝应有力氩气模式模式，可产生3mm的氩等离子电凝效果。

14、应有氩气流量输出的监测系统及电极末端压力自动恒定系统。

15、APC软管应有色环标记，并有多种喷口方向的软管可供选择。

16、主机应有ECB数据线接口，具有远程诊断功能，能自动存储错误代码，并显示错误信息。

17、应有中性电极安全系统，可消除边缘热效应，可自动持续检测中性电极与设备及病员连接是否正确、接触状态、接触面积、电流密度与电流平衡，在出现危险时可自动关闭功能输出并通过文字显示、声音信号报警。

（三）品目号3-3：冷冻治疗仪（低温冰箱）1套

1、可满足胸外科、呼吸内科支气管疾病的治疗，多种冷冻探针可选。

￠2、制冷最低温度：≤-80℃。

3、启动后制冷速度：≤5s。

4、软性冷冻探针，可高温高压蒸汽消毒。

5、探头直径：2.4mm。

6、探针长度：≥900mm。

￠7、探头拉力：≥50N。

￠8、探头金属部分镀金，探针一体成型。

9、N2O或CO2气体制冷剂。

10、配有气体压力指示表，压力：涵盖40-60Bar。

11、冷冻气体消耗量：≤50g/min。

12、解冻气体消耗量：≤3g/min。

13、排气流量：涵盖40-60L/min。

14、配有防爆脚踏开关。

合同包4：

（一）◆品目号4-1：牙科综合治疗台（电动病床） 1套

1.手术椅：

★1.1、牙椅升降及靠背升降采用电动液压驱动系统，承重≥220kg，升降速度支持手工调整。

1.2、具有角度传感器下降安全感应功能。

1.3、2个椅子角度可设定记忆工作位置，支持脚控及触控面板手控。

￠1.4、座椅可降最低高度（离地）≤340mm。

￠1.5、座椅支持30°向左或向右转动。

1.6、椅背可调至低于水平线5°。

￠1.7、左右活动扶手，易于操作。

1.8、双链轴病人头托，支持伸长、向前调节、下放至椅背及前后仰锁定。

1.9、具有故障报警及使用情况代码。

2.器械盘：

2.1、具有多功能触控面板，便于调整手术椅位置及遥控手术灯、痰盂。

2.2、左、右按钮气煞式平衡臂，支持调整及锁定器械盘高度。

2.3、下挂形式手机挂架。

2.4、内置≥2公升手机独立供水系统。

2.5、支持独立冲洗各手机导管或同时冲洗消毒。

2.6、具有水电气总开关。

2.7、具有双层活动器械盘。

3.助手工具系统：

3.1、具有多功能触控面板，便于调整手术椅位置及遥控手术灯、痰盂。

3.2、各挂架可独立调整角度。

3.3、具有可蒸气消毒的弱吸、强吸排唾控制阀及平滑软管（配合中央负压系统）。

4.痰盂：

4.1、具有可取下消毒清洗的高级陶瓷痰盂。

4.2、痰盂支持±90°旋转。

5.手术灯：

5.1、手术灯可随椅升降，支持吊天花安装。

5.2、多层光学涂层反光镜，提供无影冷光源。

5.3、长方形照明区，可调较焦距，聚焦清晰。

5.4、符合ISO色温，亮度：≥5000K。

5.5、手术灯支持感应控制及手动控制，可通过控制灯的高度控制灯的开关。

5.6、灯控支持左右手操作。

￠5.7、亮度≥5档可调，具有蓝光截止功能，白色及黄色两种光源可选择，须提供有关材料证明。

6.脚踏：

￠6.1、双脚踏控制，分别控制牙椅升降及治疗系统。

6.2、电控脚踏外层须包裹软PU。

★7.配置高速手机≥2把，其中≥1把须与牙科综合治疗台同品 牌

7.1、按压式车针装卸方式。

7.2、手机转速：涵盖300000-400000转/分。

7.3、夹持力：涵盖24-45N。

7.4、径向跳动：≤3um。

7.5、扭力：≥0.06N.Cm。

7.6、噪音：≤70db。

7.7、工作压力：涵盖0.22-0.24Mpa。

8.配置低速手机≥1把

8.1、气压：涵盖245-390Kpa。

8.2、水压：≥198Kpa。

8.3、转速：涵盖22000-27000rpm。

8.4、扣针式夹针。

8.5、噪音：≤70db。

8.6、支持135°高温高压灭菌。

9.配置洁牙机1套

9.1、可拆卸手柄，可高温高压消毒。

9.2、具有3个带消毒及装卸双功能扳手，具有扭矩负荷保护功能的工作尖。

9.3、供水压：涵盖1-5bar。

9.4、最大功率输出：≥8W。

9.5、频率范围：涵盖25-32KHz。

合同包5：

（一）品目号5-1：客观听觉测试平台（纯音听力计）1套

1.总体要求：

1.1、软件：SQL数据库，XML数据格式，全面兼容网络，无限存储空间。患者统计学资料，患者日志。全中文界面操作软件。

￠1.2、功能：ABR（带标记功能的ECochG、中潜伏期电位、长潜伏期电位P300及MMN等、电子耳蜗刺激控制、ASSR、VEMP。无需增加硬件可升级筛查型脑干诱发电位（AABR）、耳声发射（DPOAE）。

1.3、兼容性：支持兼容OtoAccess数据库软件。

★1.4、ABR、ASSR、VEMP为同一台主机，以实现患者测试数据整合，方便患者数据管理与查询。

2.ABR性能要求：

2.1、前置放大器：双通道标准EPA4前置放大器，4电极，增益：80dB/60dB。频率响应：涵盖0.5-5000Hz。噪声：4nV/√Hz，0.22μV RMS（0-3kHz）。CMRR：最小值≥118dB，典型值130dB（≤100Hz）。

￠2.2、宽频带刺激声：具备耳蜗延迟补偿功能。短声（Click）刺激率：涵盖0.1-80.1次/秒。

2.3、频率特异性刺激声：短纯音频率：涵盖0.5kHz-4kHz。包络：Blackman、 Gaussian、Hanning、Hamming、Bartlett、Rectangle，手动平台上升、下降设置。耳蜗延迟补偿500Hz、1kHz、2kHz、4kHz。带宽：±1/2倍频程。

2.4、刺激强度：涵盖20-130dB peSPL（-10-100dB nHL），1dB步进，可选择柔和刺激声，刺激声强度渐进。

2.5、计权运算：贝氏计权。

2.6、测试质量指示：反应可信目标值95%、97.5%或99%，Fmp以所选范围内曲线上的5个点为基础进行计算。

2.7、残余噪声计算：测试过程中实时计算，可选择自动停止测试标准，以所选范围内曲线上的5个点为基础进行计算。

2.8、数据采集：分析时间：涵盖0-900ms时窗。采集开始：刺激声开始时间±2ms。A/D分辨率：16bit。每条曲线点数：450点。

2.9、滤波器：低通及高通数字滤波器。低通FIR有限脉冲响应滤波，不发生波峰时移。高通滤波器模拟巴特沃思：涵盖0.5Hz-100Hz，6或12dB/倍频程。在测试过程中、甚至完成测试后都可随时更改滤波设置。

3.ASSR多频稳态性能要求：

3.1、前置放大器：双通道标准EPA4前置放大器，4电极，增益：80dB/60dB。频率响应：涵盖0.5-5000Hz。噪声：4nV/√Hz，0.22μV RMS（0-3kHz）。CMRR：最小值≥118dB，典型值130dB（≤100Hz）。

3.2、刺激声：具备耳蜗延迟补偿功能。

3.3、调制率：90Hz和40Hz，在同一测试中可做更改。

￠3.4、刺激声控制：独立控制8个同时发放的刺激声，每耳4个，独立控制8个刺激声强度，动态提示可选强度范围。独立控制8个刺激声开始/停止刺激。

3.5、增益：手动：涵盖74-110dB（5μV-320μV输入），6dB步进。

4.VEMP性能要求：

4.1、患者肌肉紧张度水平指示：独立的监视屏幕，实时显示EMG紧张度水平。

4.2、肌肉紧张度差异补偿：根据测试记录过程中的肌肉紧张度，分别对每条曲线的显示增益进行补偿。

4.3、刺激声：短声（Click）和短纯音。刺激率：≤0.1-8.1次/秒，≥20-130dB peSPL（-10-100dB nHL），1dB步进。

4.4、短纯音：频率：0.5kHz和1kHz。包络：Blackman、Gaussian、Hanning、Hamming、Bartlett、Rectangle，手动平台上升、下降设置。

4.5、每个测试曲线数：无限制。

4.6、自动测试协议：预设多个自动测试协议，包括短声（Click）、500Hz和1000Hz短纯音测，可自定义并添加任意多个自动测试，自动测试过程中可以插入手动控制。

4.7数据采集：分析时间：≥-20-80ms（最大150ms）时窗，采集开始：刺激开始时间±20ms。

4.8、实时EEG：测试过程中通过大屏幕实时显示EEG，刷新率：典型值10Hz。

5.配置笔记本电脑：≥i7处理器、≥8G内存、≥1T硬盘。

（二）◆品目号5-2：前庭功能检查系统（中耳分析仪）1套

￠1.摄像头：火线传输技术，传输速度高于USB或RS232接口传输，可捕捉到细微眼球运动，配置火线卡。

2.通道：4通道。

￠3.采样率：双眼测试≥105 帧/秒，单眼测试≥174 帧/秒。

4.眼球追踪范围：±30o。

5.追踪精确度：0.1o。

6.组合式眼罩：具有方便取放的磁吸式遮光板，内置固视灯，通过软件切换就可以完成各种条件下的测试。

7.眼罩重量：单摄像头≤320g，双摄像头≤385g，均含遮光板。

8.视靶：全视角投影，无视觉盲区，可连接液晶电视或投影仪。

9.快速锁定：采用瞳孔锁定技术，戴上眼罩即自动锁定瞳孔，定位稳定无漂移，无需额外手动定位。

10.前庭功能检查系统软件能完成自动视觉刺激信号校准、自动或手动结果分析、同步视频录制等功能；测试结果可以完整地保存在OtoAccess数据库，便于随时进行编辑和打印。

￠11.测试类型：包括但不限于双温冷热试验、自发性眼震试验、位置性眼震试验、变位性眼震试验、凝视试验、平稳跟随试验、扫视试验、视动性眼震试验、正弦摆动试验、步进旋转试验。

12.软件系统要求：Windows7，64bit，微软，Net 2.0 Framework，Windows Installer 3.x。

13.硬件系统要求：台式计算机，≥i7处理器，独立显卡，硬盘容量≥1T，8G内存，高清显示器，≥1个PCI卡槽，≥3个USB端口，≥1个VGA端口。

（三）品目号5-3：听力计和声阻抗仪（耳声阻抗测量仪）1套

★1.听力计及中耳分析仪须为一体机型。

2.听力计测试输入：CD/磁带1+2，用于实时言语测试的外置麦克风患者应答器及患者应答麦克风。

★3.输出：气导耳机、骨导耳机、扬声器。

★4.测试音：纯音、啭音、脉冲音测试。

5.掩蔽信号：窄带噪声、白噪声、言语噪声掩蔽信号。

6.频率和强度：

6.1气导参数：频率范围：涵盖125Hz-8KHz，强度范围：涵盖-10-120dBHL。

6.2骨导范围：涵盖-10-80dBHL、250-8000Hz。

6.3同侧刺激：最大强度110dBHL，频率范围：涵盖250-4000Hz。

6.4对侧刺激：最大强度120dBHL，频率范围：涵盖125-8000Hz。

6.4白噪声、高通噪声、低通噪声。

7.强度步进：1dB或5dB。

8.自动听阈测试：Hughson Westlake测试、ABLB 双耳交替响度平衡测试、Stenger伪聋测试、Stenger言语、Langenbeck（噪音中的纯音）、双通道言语测试。

￠9.声阻抗测试频率：226Hz、678Hz、800Hz、1000Hz。

10.强度：85dBSPL（AGC）。

11.气压控制：自动。

12.指示器：测量值在液晶屏上以图形显示。

13.压力范围：涵盖+400至-600daPa。

14.安全限制：涵盖+600至-800daPa。

15.压力变化速率：低、中、高或自动可选。

16.声顺测量范围：涵盖0.1ml至8.0ml±5%或0.1ml。

17.耳道容积测量范围：涵盖0.1-8.0ml。

18.咽鼓管功能测试：

18.1、未穿孔鼓膜，Williams测试。

18.2、穿孔鼓膜，Toynbee测试。

￠18.3、咽鼓管异常开放，连续的敏感阻抗测量。

19.声反射：

19.1、同侧刺激频率（纯音）：500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz。

19.2、同侧刺激强度范围：0.5、2kHz：60至105dBHL，1kHz：60至110dBHL，3、4kHz：60至100dBHL。

19.3、对侧刺激频率（纯音）：125Hz、250Hz、500Hz、700Hz、1000Hz、1500Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、6000Hz、8000Hz。

19.4、对侧刺激强度范围：125Hz：60至70dBHL，250Hz：60110dBHL，500Hz-6kHz：60至120dBHL，8kHz：60至110dBHL。噪声：WBN（宽带）、LPN（低通）、HPN（高通）：60至120dBHL。

20.打印模式：可连接多种常用数据库，可兼容NOAH数据库，数据可与听力计设备共同打印至一张报告页。

21.声阻抗具有自动及手动测试双模式，自动适用于大部分患者，减轻医生工作量，手动适用于特殊患者，保证测试的准确性。

22.设备内置了动力小火车动画，能让儿童更加集中注意力配合医生的测试。

￠23.听力计测试使用触摸式给声键设 计，测试更加安静，按键更加耐用。

24.数据库软件：可连接多种常用数据库，可兼容NOAH数据库，数据可与听力计设备共同打印至一张报告页。

￠25.≥10寸可调彩色显示屏和HDMI输出，让测试一目了然。

26.可自定义的测试协议：节省了为客户调整所花费的时间，让测试更快。

27.支持多种语言。

28.探头指示灯：不同颜色显示出不同的探头状态。

29.USB接口

30.单机可存储≥500个患者信息，测试听力图数量无限制。

（四）品目号5-4：听力测试平台（电测听力系统）1套

1.适用范围：用于耳鼻喉科对病人听力状况进行客观评定。

2.技术参数及功能：

★2.1、软件：SQL数据库，XML数据格式，全面兼容网络，无限存储空间；患者统计学资料，患者日志。

2.2、软件界面：全中文操作界面。

2.3、数据库平台兼容同品 牌所有检测设备。

2.4、软件兼容windows 7 操作系统；兼容OtoAccess数据库平台。

￠2.5、功能模块：在诊断型DPOAE、筛查型TEOAE设备基础上，无需增加硬件即可升级诊断型脑干诱发电位（ABR）；多频稳态诱发电位（ASSR）。

2.6、机身自带USB数据传输接口。

2.7、DPOAE性能要求:

￠2.7.1、刺激声频率范围：500-8000Hz，50Hz步进。

￠2.7.2、刺激声测试频点：可测试150个频点。

2.7.3、刺激强度：30-75dB SPL（6kHz以上70dB），1dB步进。

2.7.4、换能器：DPOAE20/TEOAE25专用探头。

2.7.5、分析时窗：最小2秒，无最大时限。

2.7.6、 A/D分辨率：16bit，3.7Hz分辨率。

2.7.7、伪迹排斥系统：-30-30dB SPL可调或关闭，测试中可调节。

2.7.8、 SNR标准：1-20dB。

2.7.9、显示：探头检查– 含刺激声和强度，频率响应，刺激声强函数DP图或输入/输出曲线。

￠2.7.10、自动测试协议：预编程测试，用户可增加自定义测试程序；通过SNR标准时以“√”标记；可手动控制测试计时。

2.8、TEOAE性能要求:

2.8.1、刺激声：线性或非线性短声（Click)，刺激强度：50-90dB SPL，1dB步进。

￠2.8.2、换能器：DPOAE20/TEOAE25专用探头，精确度：0.5dB。

2.8.3、带宽：400Hz-4000Hz ±2dB。

2.8.4、记录：分析时间：25-32000采样率；A/D分辨率：16bit，3.7Hz分辨率。

2.8.5、伪迹排斥系统：-30-30dB SPL可调或关闭，测试中可调节。

2.8.6、SNR标准：1-30dB，5频段独立调节。

2.8.7、探头检查-包括刺激声和频率响应显示，OAE FFT,1kHz频段PASS/REFER,1/3倍频、1/6倍频、1/12倍频，OAE强度，SNR值。

2.8.8、自动测试协议：预编程测试；用户可增加自定义测试程序，通过SNR标准时以“√”标记。

2.8.9、自动筛查：内置运算法则：可选用户自定义运算法则，安全保障系统：密码保护。

3.配置高频电刀1套。

（五）品目号5-5：耳鼻喉科综合诊疗台  3套

￠1.操作台面：治疗台为高级双层夹胶玻璃材料制作，箱体采用钣金折弯工程及喷漆工艺。外形美观大方，不吸色、不生锈、防划痕，颜色与台面协调。台面尺寸（±5mm）：940×570mm，书写台台面尺寸（±5mm）：1020×570mm。

★2.喷枪3把（2直1弯）：可拆卸，枪体轻巧且手感好，喷雾均匀，无滴水现象，有残液回吸功能故不宜堵塞，采用双动开关且提起工作。

3.吸引枪1支：吸力涵盖0-600mmhg，吸力可调，具有防回流装置，安全环保，易清洁，配置2支3mm、3支2.5mm吸引管。

4.吹枪1支：正压涵盖0-0.28Mpa，具有压力调节功能。

5.喉镜预热器1套：功率≥450W，加温时间涵盖3-20秒可调节，全电脑控制，12V弱电，具有电压安全保护。

★6. LED照明灯1套：色温涵盖3200-3500K，光照度≥1200LX，9V/6W，使用寿命≥10万小时，光色柔和聚束光线，无热辐射，无发热感，带阻力平衡支臂，万向移动可在任意位置固定。

7.内置式LED冷光源1套：3.7V/50W，支持为设备扩展功能预留空间。

8.独立智能控制系统1套：控制整机电源及治疗台所有工作单元、强电转弱电。

9.工作单元，包括但不局限于：照明灯、阅片灯、喉镜预热装置、冷光源（内置）、排污系统装置，具有预警灯提示等。

10.排污清洁装置1套：主、副污物瓶，集中式污物处理方式，严格按照CMD ISO9001/13485及欧盟CE对医疗产品的排放要求设 计，并有污物容量上限自动预警功能。

11.正压力泵1台：功率≥75W，原装空压机，性能稳定，使用寿命长，最高压力≥3Kg/cm2。

12.负压力泵1台：功率≥350W，性能稳定，使用寿命长，最高吸引力可达700mmHg。

13. LED阅片灯1套：LED光源，可调亮度。无发光死点，无须更换灯管。双重控制模式：可选择长亮或感应模式。

￠13.内置式硬管镜浸泡消毒筒杯1套，方便医生日常内窥镜消毒使用。

14.内置污物桶、盘1套：塑料污物桶和医用不锈钢污染器械盘，可取出消毒。

15.内置镊子杯4个：尺寸（±5mm）：50×90mm，方便医生放置压舌板、镊子、鼻镜等。

16.不锈钢棉球杯3个：尺寸（±5mm）：80×110mm，医用不锈钢制作。

17.医用小药瓶2个：容积≥60ml。

18.不锈钢器械盘2个：尺寸（±5mm）：320×200×50mm，医用不锈钢制作。

19.医生坐椅1张：可上、下升降，360°旋转。

20.配置电动病人椅：

20.1、电源：220V/50Hz。

20.2、功率：≥280W，低功率及能耗。

20.3、可承受压力：≥250kg。

￠20.4、座垫升降行程：涵盖480-630mm。

20.5、靠背角度：≥90°。

20.6、枕头伸缩行程：≥100mm，可折叠、拆卸。

20.5、重量：≤55kg。

20.6、独立脚控控制。

21.配置诊疗手术器械一批。

（六）品目号5-6：鼻刨削动力系统【眼科手术设备（超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件）】 2套

★1.原装耳鼻喉科动力系统。

2.主机体积小、操作简单。

3.操控方面：

3.1直观的显示面板，可显示转速、冲水量等。

3.2标配多功能脚踏开关，医生可独立完成所有操作，无需助手帮助。

3.3电动式无极变速踏板，可按比例控制转速，可根据医生踩踏的力度而调整速度。

￠3.4全金属脚踏开关，坚固耐用。

4.鼻科手柄：

￠4.1鼻科手柄2把，重量≤220g，执笔式握法，符合医生手术习惯。

4.2管路电缆连接方便，方便清理，不影响操作。

4.3无碳刷马达鼻钻，可高温高压消毒，经久耐用。

￠4.4导管联合，冲水管路和手柄一体化，鼻刨削手柄更换刀头无需插拔冲水管，操作方便。

★4.5、5档往复转速可调节，最高往复转速≥5000转/分。5档单向转速可调节，最高单向转速≥8000转/分。

4.6、直排吸引的手柄，内置同轴式（直线）灌注和吸引通道，吸引力强，不易堵塞。

￠4.7、须提供种类齐全、一次性或可重复使用金属制造的永久性刨削刀头和60°腺样体刀头，满足各种手术需要。刀头可拆卸，清洗彻底，降低刀头费用。

5.动力系统2套：含动力主机，多功能脚踏，可重复灌注管路，电源线等。

5.1、防水，保养方便，全金属结构，带多种功能选择。

5.2、冲水泵主机一体化，方便使用，3档流量，可在涵盖30-130毫升/分间数字化任意调节。

5.3、具有马达过热指示灯提醒功能。

5.4、提供设备专用清洁剂和润滑剂，用与设备的清洁维护和保养。

6.配置清单，包括但不局限于：

6.1、主机2台。

6.2、刨削手柄（12000转）及马达连线2套。

6.3、多功能脚踏开关2个。

6.4、冲水支架2个。

6.5、冲洗管20根。

6.6、冲洗管夹口20个。

6.7、清洁油2瓶。

6.8、润滑油2瓶。

6.9、双面锯齿直刀头：直径4.0mm，长度10cm 2把。

6.10、40°双面锯齿刀头（弯内侧开口）：直径4.0mm，长度10cm 2把。

6.11、40°双面锯齿刀头（弯背侧开口）：直径4.0mm，长度10cm 2把。

（七）品目号5-7：耳钻动力系统（神经外科动力系统）1套

★1.适用范围：用于耳科手术中切割及打磨骨质、安放电子耳蜗时使用。

2.配置要求：主机×1、脚控开关×1、马达×1、直手柄弯手柄各×1、切割及打磨钻头×10。

3.须配置冲水泵。

4.冲水泵与主机一体，可选择同步、单独等不同模式，可调流量：涵盖30-130ml／min。

5.≥4档转速调节，最高单向转数可达80000转/分，并可调节旋转方向。

6.脚控开关：

6.1、防水设 计，能适应手术室各种环境。

6.2、无极变速，可根据医生踩踏的力度而调整速度。

7.马达：

￠7.1、巴氏马达，无碳刷，可耐136℃高温高压消毒。

￠7.2、采用风冷技术的马达：通过气流的循环直接散热，长时间使用不发烫。

7.3、自带感应蕊片，在手柄过载时或者卡死时提供自动过载停机保护。

7.4、可连接不同长度（70mm、95mm、125mm）手柄，适用于耳科、脊柱、神外、手足外科和鼻颅底等手术。

7.5、可连接不同传动率的的手柄。

7.6、可连接电子耳蜗专用手柄。

7.7、可连接往复锯、摆动锯、弧形切割锯专用手柄及鼻整形的各种新型切割锯专用手柄。

8.手柄：

8.1、配备标准长度直弯手柄各1根。

8.2、可接所有品 牌标准直径（2.35mm）的钻头，可连接国产钻头。

8.3、手柄高低速转动时均无摆动及震动。

￠8.4、手柄自带冲水通道。

8.5、提供设备专用清洁剂和润滑剂，用于设备的清洁维护和保养。

9.配置，包括但不局限于：

（1）主机×1。

（2）40000转无碳刷巴氏马达×1。

（3）40000转马达导线×1。

（4）多功能防水脚控开关×1。

（5）冲洗支架×1。

（6）冲洗管10根。

（7）清洁油1瓶（套）。

（8）70mm直柄磨钻手柄（1:1）含润滑油1瓶 1把。

（9）70mm弯柄磨钻手柄（1:1）1把。

（10）钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径18 1个。

（11）钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径23 1个。

（12）钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径31 1个。

（13）钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径40 1个。

（14）钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径60 1个。

（15）金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径18 1个。

（16）金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径31 1个。

（17）金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径50 1个。

合同包6：

（一）◆品目号6-1：动态心电血压分析系统【动态心电（含血压）分析系统】1套

1.十二导动态心电血压二合一分析系统≥2套

★1.1、配置十二导动态心电血压二合一分析软件，中文操作界面，支持十二导动态心电、十二导动态心电血压、动态血压同步分析并相互联动。

★1.2、双通道动态心电分析技术，R博散点图编辑处理与操作工具栏模块功能可任意设置。

￠1.3、全信息血压测量技术，可记录、回顾分析血压脉动波形，确保测量结果的准确性。

￠1.4、具有动态心电二阶分析功能，可在重新定义判断条件后自动批处理。

1.5、软件分析功能，包括但不限于：心律失常、ST段分析、心率变异（HRV）时域、频域和非线性分析、起博分析、QTC分析、HRT分析、TWA分析。

1.6、操作员登录机制，防止非法进入，确保数据安全。

1.7、分析队列与打印队列功能，支持多任务同时处理，在前台进行编辑或浏览的同时，系统软件在后台完成自动分析或报告打印输出等任务。

1.8、QRS波全模板覆盖，包括室性、室上性、正常与干扰4类，支持全日任一QRS波分类标记，分析结果准确。

1.9、动态血压分析界面可随时同步分析测量血压时的十二导动态心电QRS波形，具有单个、行、列、全部与画刷功能。

1.10、心律失常分析、心率变异分析（HRV）与动态血压分析在同一套软件中实现，并可相互联动，同步分析。

1.11、具有心率振荡功能与T波电交替分析功能。

1.12、具有多阵次与直方图分析编辑功能。

1.13、具有逐波编辑功能，可在标准心电图上完成插入、删除和重新定义等编辑。

1.14、多种心电图浏览模式，支持标准心电图、心电图缩略图、页扫描浏览，并以不同颜色标注正常、干扰、室性心搏、室上性心搏、起搏心律，方便快速阅读。

1.15、自动生成各类心电图条图，注有分类、发作时间、心率与心搏标识，支持任意选取打印。

1.16、软件系统须获得相关国家有资质部门认证，终身免费提供软件升级。

2.动态心电血压二合一记录仪≥2套

2.1、数码SD卡存储，容量≥4G。

2.2、输入阻抗：≥10MΩ。

2.3、输入动态范围：涵盖±5mV心电信号。
2.4、频率响应：涵盖0.05Hz-40Hz（±3.0dB）。
2.5、共模抑制比：≥80dB。

2.6、AD转换位：≥12Bit。

2.7、采样率≥10000Hz/通道。

2.8、极化电压：涵盖±300mV，增益准确度误差：≤10%。

2.9、支持单独与同步记录动态心电、动态血压。

★2.10、具有心电、血压同步联动功能，当检测到心动过速、过缓、ST段等改变发生时，将自动触发血压测量。

2.11、具备电池电压记录通道和导联脱落跟踪功能通道。

2.12、数据接受系统采用USB3.0或以上技术，实现60s内快速回放。

￠2.13、具有无线红外接口，实时检查心电血压佩戴质量，亦可作为无线心电血压监护仪使用。

2.14、液晶显示屏，显示内容包括但不限于：心率、心搏总数、任意导联心电图、当前与历史血压值、下次测量时间。

￠2.15、全信息血压测量技术，可记录每次测量的血压脉动波形。

2.16、具备预置病人信息于记录仪中的功能，避免混淆病人资料。

3.十二导动态心电记录仪≥4套

3.1、数码SD卡存储，容量≥4G。

3.2、输入阻抗：≥10MΩ。

3.3、输入动态范围：涵盖±5mV心电信号。

3.4、频率响应：涵盖0.05Hz-40Hz（±3.0dB）。

3.5、共模抑制比：≥80dB。

3.6、AD转换位：≥12Bit。

￠3.7、采样率：≥10000Hz/通道。

3.8、极化电压：涵盖±300mV，增益准确度误差：≤10%。

3.9、功耗：≤3W，一节5号碱性电池，最小信号50μＶ。

3.10、具有放大与模数转换电路，可反映ST段改变和SAECG情况。

￠3.11、具有无线红外功能，能实时检查动态心电信号，还可作为无线心电监护仪使用。

3.12、具备电池电压记录通道和导联脱落跟踪功能通道，记录24小时电池电压曲线及导联脱落跟踪曲线。

￠3.13、预留升级为全同步十二导动态心电血压二合一功能。

3.14、单键操作，可记录有关事件，并有LED灯指示。

4.动态心电记录仪≥7套

4.1、数码SD卡存储，容量≥4G。

4.2、输入阻抗：≥10MΩ。

4.3、输入动态范围：涵盖±5mV心电信号。

4.4、频率响应：涵盖0.05Hz-40Hz（±3.0dB）。

4.5、共模抑制比：≥80dB。

4.6、 AD转换位：≥12Bit。

￠4.7、采样率：≥10000Hz/通道。

4.8、极化电压：涵盖±300mV，增益准确度误差：≤10%。

4.9、功耗：≤3W，一节5号碱性电池，最小信号50μＶ。

4.10、具有放大与模数转换电路，可反映ST段改变和SAECG情况。

￠4.11、具有无线红外功能，能实时检查动态心电信号，还可作为无线心电监护仪使用。

4.12、具备电池电压记录通道和导联脱落跟踪功能通道，记录24小时电池电压曲线及导联脱落跟踪曲线。

￠4.13、预留升级为动态心电血压二合一功能。

4.14、单键操作，可记录有关事件，并有LED灯指示。

合同包7：

（一）品目号7-1：眼科裂隙灯显微镜2套

★1.显微镜类型：交角体式。

2.变倍形式：两档变倍。

3.目镜：10×。

4.总倍率及视场：10×（φ18mm）、16×（φ14.5mm）。

￠5.瞳距调节范围：涵盖55-82mmm。

￠6.屈光度调节：±6D。

7.裂隙宽度：0-9mm连续可调。

8.裂隙高度：1-8mm连续可调。

9.裂隙角度：0°-180°连续可调。

10.光斑直径：φ9mm、φ8mm、φ5mm、φ3mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm。

11.滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片。

12.照明灯泡：12V/30W卤钨灯泡。

￠13.最高照度：≥22万Lux。

（二）品目号7-2：电脑非接触眼压计（辐射场分析系统）1套

1.眼压测量范围：涵盖1mmHg-30mmHg/1mmHg-60mmHg（1mmHg精度），平均值显示：1mmHg/0.1mmHg，精度可调。

★2.角膜厚度矫正眼压功能：输入角膜厚度校准眼压。

3.追加测量：喷气时如患者眼皮遮挡，自动检测显示错误，并追加测量。

￠4.具有人工晶体测量模式：人工晶体眼测量时可选择。

￠5.操控方式：操纵杆，触控屏。

￠6.测量系统：光和压力双传感系统。

7.颌托垂直移动：具备下额托，≥68mm。

8.打印机切纸方式：自动切纸。

9.显示器：≥8.5寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏。

10.安全性：安全锁。

11.数据传输方式：USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）。

（三）品目号7-3：电脑角膜验光仪（心电监护检测仪）1套

1.主要功能：电脑验光，角膜曲率测量。

2.主要参数：

2.1、客观眼光模式：

★2.1.1、测量方式：旋转棱镜测量，可使测量视网膜区域更广，保证了测量数据的高度精确性及可靠性。

￠2.1.2、球镜：-25~22D（0.25D,0.12D精度）。

2.1.3、柱镜：0~+/-10D（0.25D,0.12D精度）。

2.1.4、轴向：0°-180°（1°,5°精度）。

2.1.5、最小可测瞳孔直径：≤2.0mm。

2.1.6、放松方式：自动雾视。

2.1.7、固视图标：风景图。

2.2、角膜曲率模式：

2.2.1、角膜曲率半径：5.00-10.00mm（0.01mm精度）。

2.2.2、角膜屈光：67.5-33.75D（0.12D/0.25D精度）。

2.2.3、角膜散光：0D~+/-10D（0.12D/0.25D精度)。

2.2.4、角膜散光轴向：0°-180°（1°,5°精度)。

2.3、其他：

★2.3.1、瞳距测量最大范围：≥85mm（0.5mm精度）。

￠2.3.2、测量显示：≥8.5英寸彩色触控屏。

2.3.3、测量记录：内置式打印机，每眼最多可存10次测量结果。

2.3.4、对焦方式：屏幕显示。

2.3.5、顶点距离：0，12.0，13.75mm可选。

2.3.6、节电方式：10分钟未进行操作自动黑屏。

2.3.7、显示器：彩色液晶显示。

2.3.8、人工晶体模式：IOL模式可测人工晶体眼。

2.4数据分析：

2.4.1、数据传输：RS-232C，数据实时传输到电脑软件系统。

￠2.4.2、数据导出：检测数据可导出到EXCEL报表格式，包括但不局限于患者信息、屈光度和角膜曲率在内的所有检查数据。

（四）品目号7-4：免散瞳眼底照相机（除颤仪检测仪）1套

1.用途：无需散瞳的彩色眼底照相机。

2.视场角：45°和30°角度或以上可选。

￠3.操作模式：全自动跟踪眼球，一键式全自动操作模式，无需专业操作，劈裂线对焦和双点对焦/手动。

￠4.最小瞳孔直径：≤3.3mm。

5.屈光补偿范围：

5.1、〇：－13D～＋12D.

5.2、－：－12D～－33D。

5.3、＋：＋11D～＋40D。

￠6.图像拍摄系统：内置专业CCD，自动拍摄。

￠7.显示屏：≥10.4英寸，360°旋转触摸控制屏。

8.存储模式：USB、数据库系统、DICOM直连。

9.固视标：

9.1、内固视标：采用液晶点阵，≥8种固视标类型，其中周边模式有≥9点固视标。

9.2、模式可运用于糖网筛查。

9.3、外固视标：三接头外固视标。

10.光圈探测：自动小光圈探测。

11.曝光：自动调整到正确的曝光强度，自动曝光。

12.附加模式：立体照相、眼前节照相。

13.操作者方位：病人侧、对侧、旁侧。

14.闪光强度：标准≥4Ws，≥15档可调。

15.拼图软件：具有≥9图全视网膜拼图功能。

￠16.软件连接：可与糖网筛查项目软件无缝连接。

（五）◆品目号7-5：光学相干断层扫描仪（封口机）1套

1.前后节一体频域三维OCT。

￠2.光源：三光源：超级发光二极管（SLD）840nm、近红外光眼底像光源890nm、彩色眼底照氙灯光源。

3.SLD光源类型：脉冲波而非连续波，光源稳定，光源工作时间≥8万小时。

4.光能量：到角膜处≤650μW，拥有自动保护装置，一旦能量高于改值自动切断SLD。

￠5.扫描深度：≥2.3mm。

6.二维图最高扫描线数：≥4096。

￠7.扫描速度：≥50000 A-sacn/秒。

8.轴向分析率：≤组织中5μW。

9.横向分析率：≤组织中10μW。

10.扫描范围：12×9mm，7×7mm，6×6mm，4.5×4.5mm，3×3mm。

11.瞳孔要求：≤2mm。

12.内固视：绿色LED灯，内固视标五种，点、四点、矩形、叉、白内障用大固视标。

13.外固视：闪烁红绿色LED灯、常亮红绿色LED灯，红绿色盲都可看。

14.视场角：45度（默认）或者30度。

15.患者屈光补偿：≥（-33~+40D）。

16.眼底图像：

￠16.1、功能：彩照、无赤光。

16.2、观察光：12V 100W卤素灯泡。

16.3、照相光：≥300WS氙灯，≥21级可调。

16.4、视角场：45度，30度（小瞳孔时）。

16.5、患者屈光补偿：≥（-33~+40D）。

￠16.6、瞳孔要求：≤2mm。

★16.7、分辨率：≥500万像素。

17.仪器操作：

17.1、触摸屏设 计：操作触摸屏设 计，可完成所有仪器操作病人。

17.2、操控面板可旋转设 计：操控面板360度可旋转设 计，方便检查者任意方位检查病人。

17.3、眼睛三维自动对准：眼睛三维自动对准，确定眼位。

17.4、自动对焦功能：可实现对视网膜的自动对焦和成像，自动调整OCT图像质量为最好，方便操作者，节约检查时间。

17.5、自动采集：对焦成功后可自动采集，实现整个检查意见完全自动化。

18.电脑和打印系统：

18.1、外置电脑：避免内置电脑无法升级和方便维修。

18.2、硬盘：≥4000G，可加硬盘升级，能保证10年内数据都可以在线观看。

18.3、CPU：六核或以上CPU，主频：≥3.0G。

18.4、显卡：三维图像显卡，显存≥1G。

18.5、内存：≥4G。

18.6、光驱：CD-RW，DVD-ROM，USB接口，自动完成备份和存档。

18.7、显示器：≥19寸。

18.8、打印机：彩色喷墨打印机。

（六）品目号7-6：眼科手术显微镜（心电监护检测仪）1套

1.主显微镜：

1.1、双目：平行式45°可倾斜双目镜。

★1.2、物镜：F=200mm。

1.3、目镜：12.5×。

★1.4、放大类型：≥5档变化。

1.5、总放大率：3.4×，5.3×，8.5×，13.6×，21.2×。

1.6、视野范围：φ66.3，φ42.3，φ26.3，φ17.1，φ10.3。

1.7、X-Y微动：范围±25mm。

2.照明器：

2.1、光源：12V 120W 卤素灯（光导纤维），双灯可通过按键交换。

￠2.2、内置滤光片：吸热并且可以防紫外线镜片，可弹出黄色滤光片保护患者视网膜不受伤害。

3.机臂：

3.1、长度：第一臂≥400mm，第二臂≥560mm。

3.2、旋转度：第一臂≥360°，第二臂≥300°。

4.柱座：

4.1、底座尺寸（±5mm）：φ740mm（30"）。

（七）品目号7-7：角膜内皮细胞计数计（声信息治疗仪）1套

1.角膜内皮细胞计数和分析。

2.对焦、拍照模式：全自动。

￠3.操作者方位：病人侧、对侧、旁侧。

4.放大倍率：≥254×（触控屏上显示）。

5.拍摄面积：≥0.25×0.55mm。

￠6.全景拍摄面积：≥0.65×0.55mm。

7.固视标：≥17点，中央≥1点，近中央≥2点，周边≥14点。

8.角膜内皮细胞分析：

8.1、分析模式：全自动/手动。

8.2、数据：CCT、N、MIN、MAX、AVG、CD、CV、HEX、SD。

8.3、图表：彩色细胞多形化和细胞面积变化柱状图。

9.测量范围：涵盖0.400-0.750mm(0.001mm步长)。

10.5、度俯角机身，减少病人疲惫感。

￠11.显示器：≥10.4英寸，360°旋转触摸控制屏。

12.内置热敏打印机。

（八）品目号7-8：眼科A/B超 1套

1.主要用途：

1.1、A超测量眼轴长度，计算各种特殊条件下晶体度数。

1.2、B超眼底病变，眼眶以及玻璃体内常规图像诊疗和判断。

2.技术参数：

2.1、B型探头扫描角度：≥53°。

★2.2、B型探头扫描方式：机械扇形扫描。

2.3、探头频率：

2.3.1、B型超声探头：10MHz。

2.3.2、A型超声探头：10MHz，固体探头内置发光管。

2.4、探测深度：涵盖34mm-60mm≥8挡可变。

2.5、探头增益：涵盖0-98db，屏幕显示增益数值，全屏幕编辑。

2.6、B超图像轴向分辨力：≤0.4mm，B超图像纵向分辨力：≤0.2mm。

2.7、图像存储容量：512×512×8，四桢四幅256灰阶。

2.8、图像灰阶：≥256级。

2.9、显示模式：B、B+A、B+B、A。

2.10、测量方式：双游标测距，数字显示。

2.11、A超测量精度：≤±0.06mm。

2.12、测试范围：涵盖15-39mm。

★2.13、显示：逐行扫描、无闪烁高清晰度≥7"CRT，保证显示质量。

2.14、测量范围：前房深度，晶体厚度，玻璃体长度，自动计算标差、平均值及分析统计。

2.15、测量功能参数：

2.15.1、冻结方式：自动及手动辨认冻结。

2.15.2、人工晶体计算公式：SRK-Ⅰ，SRK-Ⅱ，SRK/T，BINKHOST-II， HOLLADAY，HOFFER-Q，HAIGIS等公式。

2.15.3、眼睛模式：正常眼、致密白内障眼、无晶体眼、人工晶体眼。

2.15.4、五点标注测量：B超下可变声速的生物测量，可以实现A超测量。

2.15.5、测量模式：正常眼、无晶体眼、致密白内障眼、人工晶体眼、特殊眼（可测硅油眼、可自行测量声速）分段声速设置，显示标准差。

2.16、影像工作站：

2.16.1、病历库管理功能：实现对病历存储、查询、统计、检索、光盘刻录等功能。

2.16.2、图象处理方式：伪彩功能，图象单幅、动态存储及回放，亮度对比度调节，伽玛变换、彩色变换、色彩翻转、放大及全屏幕文字标注等。

2.16.3、图像测量：可任意测量长度、面积、周长及角度。

2.17、打印报告：主述、临床检查、影像描述（评价）内容及病人资料可选择打印，可打印彩色图像，格式多样，图文并茂。一份报告中可打印多达30幅图片。病历报告打印过程中系统自动备份，便于核对查询。

￠2.18、A/B超主机与工作站的分体式设 计，双屏幕显示。

2.19、其他：

2.19.1、探头持续扫描10分钟后，可自动冻结。

2.19.2、符合GB9706.1-1995中I类、B型设备及GB9706.1-1997要求。

2.19.3、具有CE证书。

（九）品目号7-9：同视机1套

★1.倍率1.65，视场≥56mm。
2.红光（λ=640nm）闪烁系统。
3.左右镜筒可饶竖轴转动：集合50°、发散40°。
4.左右镜筒可饶横轴转动：±30°。
5.左右镜筒中画片对光轴上下移动：±10△。
6.左右镜筒中画片可饶光轴转动：±20°。
7.瞳距调节范围：涵盖45-75mm。
8.暗室照明灯：对称式设 计，LED面发光器。
9.仪器照明装置：LED发光器。
￠10.海丁格刷装置，速度可调节：涵盖50-100转/分。
11.闪烁装置：手动和自动两种。
12.自动闪烁频率调节范围涵盖30-300次/分，≥10档准确。
￠13.自动闪烁明暗交替方式：一周期中1/4点、3/4灭。1/2点、1/2灭。3/4点、1/4灭。
￠14.自动闪烁装置种类：左右同时点灭、左右交替点灭、左右一方常点，另一方常灭、左右一方点灭，另一方常点或常灭。

15.配置直接检眼镜2套。

16.配置三面镜1套。

17.配置前房角镜1套。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇学府路6号福建医科大学附属第三医院 
2、交付时间：合同签订后 (30) 天内交货
3、交付条件：验收合格并交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 设备配件齐全（须附交接物品清单，须有科室负责人签字），正常运行一个月并完成相关培训后，方可验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 货到预付 |
| 2 | 30 | 验收合格后三个月内 |

包：2
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇学府路6号福建医科大学附属第三医院 
2、交付时间：合同签订后 (30) 天内交货
3、交付条件：验收合格并交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 设备配件齐全（须附交接物品清单，须有科室负责人签字），正常运行一个月并完成相关培训后，方可验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 货到预付 |
| 2 | 30 | 验收合格后三个月内 |

包：3
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇学府路6号福建医科大学附属第三医院 
2、交付时间：合同签订后 (30) 天内交货
3、交付条件：验收合格并交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 设备配件齐全（须附交接物品清单，须有科室负责人签字），正常运行一个月并完成相关培训后，方可验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 货到预付 |
| 2 | 30 | 验收合格后三个月内 |

包：4
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇学府路6号福建医科大学附属第三医院 
2、交付时间：合同签订后 (30 ) 天内交货
3、交付条件：验收合格并交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 设备配件齐全（须附交接物品清单，须有科室负责人签字），正常运行一个月并完成相关培训后，方可验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 货到预付 |
| 2 | 30 | 验收合格后三个月内 |

包：5
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇学府路6号福建医科大学附属第三医院 
2、交付时间：合同签订后 (30) 天内交货
3、交付条件：验收合格并交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 设备配件齐全（须附交接物品清单，须有科室负责人签字），正常运行一个月并完成相关培训后，方可验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 货到预付 |
| 2 | 30 | 验收合格后三个月内 |

包：6
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇学府路6号福建医科大学附属第三医院 
2、交付时间：合同签订后 (30) 天内交货
3、交付条件：验收合格并交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 设备配件齐全（须附交接物品清单，须有科室负责人签字），正常运行一个月并完成相关培训后，方可验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 货到预付 |
| 2 | 30 | 验收合格后三个月内 |

包：7
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇学府路6号福建医科大学附属第三医院 
2、交付时间：合同签订后 (30) 天内交货
3、交付条件：验收合格并交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 设备配件齐全（须附交接物品清单，须有科室负责人签字），正常运行一个月并完成相关培训后，方可验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 货到预付 |
| 2 | 30 | 验收合格后三个月内 |

合同包1、2、3、4、5、6、7
8、相关要求

8.1.如果中标人未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在中标人书面同意支付延期交货违约金的条件下，采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的  5 ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的 40  ％。

8.2.如果中标人未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，中标人应按迟交货物金额的 5  ％向采购人支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中予以扣除。若中标人逾期交货达30天（含30天）以上的，采购人有权单方解除本合同，中标人仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

8.3.若中标人不能交货的（逾期25个工作日视为不能交货，不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响采购人正常使用的，中标人应向采购人偿付不能交货部分货款的  20 ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。

8.4.如果中标人未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期  1  天的，中标人向向采购人支付   1000 元违约金，若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。

8.5.采购人逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日 5  ％支付逾期付款违约金。

★9.产品保修期：≥2年。

10.设备安装、调试

免费在用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务。

11.维修响应时间

在接到用户通知后立即响应，12小时内到达用户现场。

12.零部件保障供应时间

常备所有维修所需零部件，现货供应，保证维修、维护时间为设备使用终身。

13.保修期内服务

1）每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（实地回访）。在巡访过程中对设备进行系统的维护，同时加强与用户的沟通交流，让用户熟练设备的使用和保养，强化回访的质量及实际效果，使用户达到能够全面了解设备部件实物、内部布局，熟练掌握设备的操作使用，解决设备出现的简单故障，最大限度地发挥设备的临床使用功能。

2）产品保修期内，凡因正常使用出现的质量问题，提供免费维修或更换。

14.软件升级

产品保修期内，免费升级。

15、安装与调试

15.1安装

15.1.1由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责安装调试。经最终验收合格后，交付采购人使用。

15.1.2 中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

15.2、验收

15.2.1验收标准

15.2.1.1所有货物按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。设备质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验，并提供相关通过检验的材料。

15.2.2验收程序和方法

15.2.2.1出厂检验

15.2.2.1.1中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合第15.2.1.1款验收标准的要求。

15.2.2.2 中标人自检

15.2.2.2.1货物在安装地安装完毕后，要求中标人对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

15.2.2.3验收与最终验收

中标人自检后，中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。

15.2.3 中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担（并入投标报价内）。

15.2.4  备品备件

15.2.4.1中标人在国内设有维修机构与备件仓库。应提供货物在质量保证期过后一年内所需的备品备件（附备品备件清单及价格清单，该价格应包含在投标总价中）。

16、技术资料

16.1货物交货的同时，中标人应随货物向采购人提供不少于以下技术资料（其费用应包括在投标价格内）：

出厂明细表(装箱单)；

设备验收标准；

技术说明书；

安装手册；

操作手册；

维修手册；

出厂检验报告和合格证书；

合同中要求的其它文件资料。

16.2、专用工具

16.2.1中标人应免费为采购人提供不同款式设备维修所需专用工具1套。

16.3、特殊工具

16.3.1中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

17、投标方对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。

18、投标时必须详细标明所投货物的配置情况（含部件、配件及相关耗材的数量、单价等）。

19、以上条款由需方全权解释。

★20、对于设 计原理不同的产品，在符合整机配置要求的前提下，只要能满足临床所提出的功能需求，经专家评委会认可后，可视为符合上述技术规格要求。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

无

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                     乙方：

住所：                      住所：

单位负责人：                  单位负责人：

委托代理人：                  委托代理人：

联系方法：                     联系方法：

开户银行：                   开户银行：

账号：                     账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

采购文件相关附件