正置荧光显微镜

一、技术参数

1. 研究级正置荧光显微镜

1.1 研究级正置荧光显微镜，可作明场和荧光的观察

▲1.2 无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm

1.3 载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，最小微调刻度单位≤1um

1.4  超宽视场三目观察筒，配置10X屈光度可调目镜，视场数＞25

1.5透射光使用高强度LED光源，寿命≥20000小时，具有光强管理（LIM）功能

▲1.6物镜：

万能平场物镜 4X（N.A.≥ 0.13）

万能平场物镜10X（N.A.≥0.3）

万能超平场物镜20X（N.A.≥0.8）

万能超平场物镜40X（N.A.≥0.95）

万能平场半复消色差油镜100X（N.A.≥1.30）

1.7 高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，人机工程、右手、低位置同轴驱动

1.8 物镜转换器≥6孔，编码型

1.9 具备ECO环保节能，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。

2.  荧光照明系统

▲2.1 荧光照明器≥8孔位，无需工具可更换滤色镜组

2.2 长寿命白光LED荧光光源，光强1%幅度可调，使用寿命≥25000个小时

2.3 高性能红、绿、蓝带通荧光滤色块镜组，滤色镜均带有干涉镀膜。

3. 显微成像系统

3.1同品牌彩色CMOS相机，具备全局快门

3.2 芯片尺寸≥1英寸，像素≥800万

3.3 曝光时间：最小值≤27微秒，最大值≥15秒

3.4 预览帧速≥60fps@1920x1080pixels；≥30fps@最高分辨率

3.5 标准C接口，可一次采集FN25的目镜观察视野

3.6 图像工作站：CPU≥i7、内存≥16G、硬盘≥1T、独立显卡、显示器≥24寸

3.7 采集图像软件界面简介易用，布局可根据个人习惯定制

3.8 可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果

3.9 可以合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像

3.10 输入硬件信息即可实现添加标尺功能，显示图像的放大比例关系

3.11 可以做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理

3.12 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像

3.13 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理；

▲3.14 可以离线或手动实时拼图（MIA）和景深扩展（EFI）处理。

4. 配置要求：

4.1  显微镜主机                                  1套

4.2  透射明场照明系统                            1套

4.3  荧光物镜4X、10X、20X、40X、100X             1套

4.4  落射荧光照明系统                            1套

4.5  相机、图像工作站及软件系统                  1套

二、采购需求

该设备主要用于脑科学研究的HE染色片和荧光标记，通过神经细胞标记与光学显微成像技术相结合的方法，进行结构重建及空间定位、蛋白质合成和胞内信号传导、荧光共定位、荧光追踪、神经生物学等研究；本团队神经认知课题 组所研课题与本设备的密切关联性；该设备也为神经遗传及神经免疫课题组日常的荧光标记实验等观察提供条件，是观察荧光标记样品的常用基础设备。

三、进口产品购置理由

国内生产的正置荧光显微镜的企业主要有舜宇光学、麦克奥迪、永新光学等，但大多数集中在低端的显微镜领域，在光学元器件中，如物镜的数值孔径、CCD成像芯片尺寸，样品视野大小，荧光滤片的透过性、稳定性及精密度上，还是后期实验需求升级都与国际的品牌显微镜奥林巴斯、尼康、蔡司存在差距，本次拟购买的正置荧光显微镜是需要用到能够放大到1000倍、荧光透光过率高且样品大视野的显微镜，这样才能清晰完整的观察到被荧光标记的样品，目前国内无制造商能提供满足我单位的用于科研需求的设备产品，无法完全满足关键技术指标需求。

综上所述，仪器的顺利采购和使用是保证项目得以顺利实施的前提条件和基础。鉴于国内并无制造商能提供满足我单位科研需求的设备产品，特申请采购进口设备以满足项目科研需要。