高保真生物电镜高压冷冻替代系统

一、技术参数

（一）主机部分

1.液氮消耗：开机到主机冷却稳定需8-10L，维持主机运行需30-40升/天，高压冷冻每样品需80-100ml

2.液氮杜瓦瓶容量：≥15 L

3.玻璃化厚度（有效冷冻固定厚度）：最大200μm

▲4.冷冻固定时施加压强：约2100 bar；样品存储杜瓦瓶可自动旋转，并分为≥3个位置，不少于9（3x3）个冷冻循环；可一次实验实现3组对照试验，确保对照组的一致性。

5.控制面板：一体化触摸屏设计

▲6.样品装载系统：不低于6mm平扁大样品装载系统、也可选择3mm、包括圆管样品装载系统、样品活检系统、膜样品托装载系统、可配套定位器扩展实现光镜电镜联用

▲7.冷冻速率不低于12000K/s–25000K/s，实现快速玻璃化冷冻

8.集成冷冻工具烘干台，方便操作；不使用酒精作为同步溶液，冷冻样品表面无酒精残留

▲9.带LED点照明及同品牌连续变倍体视镜 ≥8：1连续变倍；≥30倍方便观察；具有防静电设计；≥23MM大视野观察

10.移动性：内置滚轮，可移动

(二)替代部分

1.液氮容量及消耗：≥35L，一次装满可满足≥5日运行，≥6档液氮量显示，低液氮声光报警，拥有独立液氮注入口。

2.温度：全自动程序控制，温度控制范围：-140°C - + 70°C，温度显示范围：-200°C - + 100°C

3.排风系统：内置，带有≥3米排风管

▲4.当保护盖或者紫外灯移除时，自动启用“转移功能，防止湿气或氧气影响。

5.配套紫外灯：可拆卸式LED紫外灯用于树脂聚合。带同品牌连续变倍体视镜≥30倍方便观察

6.移动性：内置滚轮，可移动，滚轮可锁定

▲7.控制面板：电脑控制，彩色液晶屏显示，鼠标操作，且可锁定控制器，图形化实时显示处理步骤。可存储≥10组用户设定，每用户可设定≥99个程序，每个程序设定可设置≥99步，每步时长0-99小时59分钟，带有USB接口，支持USB导入导出程序和记录文件。

8.样品包埋系统：微管包埋系统，可使用2ml或者0.75ml离心管，最大可同时使用20个0.75ml离心管和13个2ml离心管，即33个样品。胶囊和平板包埋系统，一次可做至少20 - 40个样品，依据使用的样品篮而定。

(三)配套部分

1.3KV稳压净化系统，输入电压165~260v，无论在市电模式或电池模式，均可输出低失真度的正弦波电源220 v×(1±2％)。转换时间零中断，有效保证了负载运行的可靠性；实现机器稳定运行。

- 负责进行制样空间系统配套，具备避光工程帘，防震隔声门可控制噪声在45db以下，温度实现20度-26度控制，湿度控制需达到40-50度控制。

二、采购需求

该设备主要用于快速冷冻固定样品，相对于传统的化学固定，高保真生物电镜制样系统在毫秒级时间内完成固定过程，时间分辨率无损失，能够捕捉细胞生理活动的瞬间，最大限度的保持蛋白质，酶，抗原的原始结构和活性，保持膜系统原有的渗透性，且能够固定可溶性小分子和例子。以便能够切片时保持样品真实结构，且不形成冰晶，固定深度可达200微米。后通过替代技术对样品进行梯度变温，以完成树脂渗透聚合。相反，传统的化学固定会破坏样品结构和活性，无法实现超高分辨细胞分析的需要。

该设备也为其他课题组提供：高保真，即能够更加真实的获取目标的超微结构；免疫电镜，即能够通过抗体抗原进行特定蛋白质的识别；光电关联，即能够结合光学显微镜与电子显微镜的优势。是现代科研平台需要的研究基础设备。

三、进口产品购置理由

高保真生物电镜高压冷冻替代系统可最大限度的保持样品的自然状态和真实结构，避免化学固定对样品带来的损伤和假象；

高保真生物电镜高压冷冻替代系统在整个制样过程中没有用到强氧化剂锇酸，因此能够很好的保存目标蛋白的抗原特性，便于后续进行免疫胶体金的标记，能够够广泛应用于临床诊断；

高保真生物电镜高压冷冻替代系统能够最大限度的保留荧光蛋白的荧光，可以大大拓展光电关联成像在生物学中的应用。目前国产的系统尚未达到此技术要求，没有同类国产设备。